1/PN/2018

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia,

w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii”

Przetarg ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

pod nr 2018/S 047-104269 w dniu 08.03.2018 r.

oraz na stronie internetowej Szpitala

www.szpitalciechanow.com.pl

SPIS TREŚCI

I. Zamawiający	4

II. Tryb udzielenia zamówienia	4

III. Opis przedmiotu zamówienia	4

IV. Termin wykonania zamówienia.	5

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.	5

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)	6

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.	7

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.	9

VIII. Wymagania dotyczące wadium.	9

IX. Termin związania ofertą.	10

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.	10

Xi. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.	12

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.	12

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.	13

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.	13

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	14

XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.	14

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.	14

Załącznik nr 1 – formularz oferty	16

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1	18

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2	18

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3	20

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4	21

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 5	22

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 6	23

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 7	24

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 8	25

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 9	26

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 10	27

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 11	28

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 12	29

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 13	30

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 14	31

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 15	32

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 16	33

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 17	34

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 18	35

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 19	36

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 20	37

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 1	38

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2	41

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2	47

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 3	51

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 4	53

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 5,	55

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 6	57

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 7	59

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 8	63

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 9	65

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 10	67

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 11	69

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 12	71

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 13	73

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 14	75

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 15	77

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 16	79

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 17	81

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 18	83

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 19	85

Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 20	87

Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy	89

Załącznik nr 4 – projekt umowy powierzenia i przetwarzania	94

Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru dostawy urządzenia	97

1/PN/2018

## I. Zamawiający

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2,

06-400 Ciechanów

Sekretariat    - tel. 23 / 672 31 27,  fax  672 27 64

## II. Tryb udzielenia zamówienia

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1759, ze zmian.) oraz przepisów wykonawczych do niej i ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty.

- W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ", zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

- Wartości zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

## III. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest :

- Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia, w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej terapii”,   w asortymencie, ilościach, o parametrach i wyposażeniu określonych w załącznikach nr 2 i 2a do siwz,

- Inne zobowiązania wykonawcy wynikające z:

- treści siwz niniejszego postępowania przetargowego, w tym z projektu umowy (załącznik nr 3 do siwz)

- treści oferty złożonej w postępowaniu przetargowym,

- umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (w przypadku, gdy serwisowane w okresie gwarancji urządzenie przechowuje dane osobowe pacjentów zamawiającego). Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych został zawarty w załączniku nr 4 do siwz.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Symbol CPV | Opis: |
| --- | --- |
| 33100000-1 | Urządzenia medyczne |

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet:

| Pakiet | Asortyment | Ilość w szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko do intensywnej terapii | 4 |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) | 2 |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% nieinwazyjny) | 1 |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 1 | 1 |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 2 | 1 |
|  | Wózek anestezjologiczny | 1 |
|  | Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne) | 2 |
|  | Analizator parametrów krytycznych | 1 |
|  | Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami | 1 |
|  | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG | 2 |
|  | Aparat do ucisku klatki piersiowej | 1 |
|  | Respirator transportowy | 1 |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny) | 3 |
|  | Ssak próżniowy | 4 |
|  | Inhalator ultradźwiękowy | 1 |
|  | Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej | 1 |
|  | Pulsoksymetr transportowy | 2 |
|  | Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym | 4 |
|  | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii | 10 |
|  | Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher) | 5 |
|  | Stolik do narzędzi | 1 |
|  | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" | 2 |

W zakresie pakietów nr 2 i 3 zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dowolnie wybraną pozycję.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych  przez zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

  - Deklaracja zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices.

  - Certyfikat  wystawiony  przez jednostkę  notyfikowaną potwierdzający  spełnienie dyrektywy 93/42/EEC (jeśli dotyczy)

  - Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu   Rejestracji   Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dla wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli)

  - Powiadomienie  Prezesa   Urzędu   Rejestracji   Produktów  Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu medycznego do używania (dla dystrybutorów i importerów).

  - Foldery, prospekty, zdjęcia lub inne dokumenty zawierające opis oferowanych urządzeń, materiałów i produktów, potwierdzające spełnienie wymagań zamawiającego określonych w załączniku nr 2a do siwz.

- Wykonawca jest zobowiązany opatrzyć każdy dokument, o którym mowa w pkt 4, poprzez wskazanie w jego górnym prawym rogu numeru pakietu/pozycji asortymentowej, którego dokument dotyczy.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt  7 Pzp.

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, poprzez złożenie dokumentu JEDZ, dotyczącego tego podmiotu.

- Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury odwróconej – art. 24aa Pzp

## IV. Termin wykonania zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.04.2018 r.

- Za datę wykonania przedmiotu zamówienia ustala się datę przekazania urządzenia do eksploatacji i podpisania przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy protokołu zdawczo-odbiorczego, zgodnie z wzorem stanowiącym  zał. nr 5 do siwz.

## V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

- spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

  - zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie określa szczególnych warunków do spełnienia przez wykonawców.

- Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-21 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

- Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. 2.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,  jeżeli  zaangażowanie zasobów  technicznych  lub  zawodowych  wykonawcy  w  inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Uregulowania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których  mowa w rozdz. V.  pkt. 1.2.1 oraz 1.2.3 niniejszej SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6 ) niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5. Pzp.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

## Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp (przesłanki fakultatywne)

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę:

    - w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. –Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. –Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

    - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

## VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w siwz i ogłoszeniu, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia.

- Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy składają w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zwanego dalej „jednolitym dokumentem”, obejmującym zaktualizowane oświadczenie wykonawcy, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku polegania na zdolności innych podmiotów jednolity dokument zamówienia wykonawca składa także w odniesieniu do tych podmiotów.

- Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument w innym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod warunkiem, że potwierdzi aktualność zawartych w nim informacji.

- JEDZ (załącznik nr 6 do siwz) został przez zamawiającego udostępniony wykonawcom w formie pliku xml, W celu edycji i wypełnienia JEDZ wykonawca:

- pobierze opublikowany na stronie zamawiającego plik JEDZ, klikając na nim prawym przyciskiem myszy i akceptując opcję „zapisz element docelowy jako”  zapisze na dysku twardym swojego komputera:

- skopiuje link https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=pl do paska adresu przeglądarki internetowej i otworzy stronę umożliwiającą elektroniczną edycję dokumentu JEDZ.

- postępuje zgodnie z kolejnymi poleceniami, zaimportuje zapisany wcześniej plik JEDZ, zaznaczając opcję „jestem wykonawcą”.

Wypełniony JEDZ wykonawca wydrukuje i przekażę zamawiającemu, zgodnie z treścią pkt 1.

Uwagi do wypełnienia JEDZ. W cz. III Podstawy wykluczenia, w sekcji D: Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, jako podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym. mają zastosowanie przepisy, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 21, 22 i 23 Pzp, nakazujące wykluczenie: wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); wykonawcy, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania prowadzą do zakłócenia konkurencji. W sytuacji, w której zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 Pzp, w cz. IV: Kryteria kwalifikacji, w sekcji a: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji należy zaznaczyć pole Tak. Nie należy wypełniać cz. V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

- Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące podwykonawców

- Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w JEDZ

- Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie  wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień  złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów :

- W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Nie dotyczy

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:

  - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,  może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył jednolitego dokumentu lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego potwierdzających brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożony jednolity dokument lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wzywa do złożenia, uzupełnienia, poprawienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów w terminie przez siebie wskazanym.

  - Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania albo złożył wadliwe pełnomocnictwa albo dokumenty, zamawiający wzywa do ich złożenia lub poprawienia w terminie wskazanym przez zamawiającego.

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia publicznego polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, chyba że zamawiający zastrzegł konieczność osobistego wykonania zamówienia publicznego.

  - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolności innych podmiotów tylko wtedy, gdy podmioty te zrealizują dostawy lub usługi, do realizacji których takie zdolności są niezbędne.

  - Wykonawca, który chce polegać na zdolności innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia publicznego.

  - Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

  - Dokumenty potwierdzające dysponowanie zasobami w trakcie realizacji zamówienia publicznego zawierają informacje o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt 6.

  - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w ust. 1 pkt 24 ustawy Pzp,. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – wzór załącznik nr 6 do siwz.

## VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

    - W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający  i wykonawcy przekazują drogą elektroniczną - e-mail zamawiającego zp1@szpitalciechanow.com.pl

    - Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania dokumentów, o których mowa powyżej również pisemnie.

    - Każda ze stron postępowania na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji.

    - Zamawiający wymaga ponadto, aby korespondencja przesyłana pocztą lub faksem opatrywana była adresem e-mailowym nadawcy.

- Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Wojciech Rykowski   tel. 23 673 03 47

- w sprawach procedury – Wiesław Babiżewski – tel. 23 673 05 43

- Wyjaśnień udziela się w godzinach 9:00 – 14:00.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania wykonawców.

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt.  8.

## VIII. Wymagania dotyczące wadium.

- Wymagane kwoty wadium:

| Pakiet | Asortyment | kwota wadium w zł |
| --- | --- | --- |
|  | Łóżko do intensywnej terapii | 1600,00 |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) | 1000,00 |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% nieinwazyjny) | 1000,00 |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 1 | 500,00 |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 2 | 500,00 |
|  | Wózek anestezjologiczny | 1100,00 |
|  | Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne) | 2200,00 |
|  | Analizator parametrów krytycznych | 700,00 |
|  | Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami | 4000,00 |
|  | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG | 700,00 |
|  | Aparat do ucisku klatki piersiowej | 700,00 |
|  | Respirator transportowy | 350,00 |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny) | 150,00 |
|  | Ssak próżniowy | 120,00 |
|  | Inhalator ultradźwiękowy | 50,00 |
|  | Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej | 10,00 |
|  | Pulsoksymetr transportowy | 50,00 |
|  | Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym | 30,00 |
|  | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii | 120,00 |
|  | Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher) | 80,00 |
|  | Stolik do narzędzi | 10,00 |
|  | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" | 120,00 |

- Wadium może być wniesione w:

  - pieniądzu;

  - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych;

  - gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w rt. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. Zm.).

  - Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PKOBP nr rachunku 09 1020 1592 0000 2102 0181 0563, z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu ZP-____/____ na ____________________________”.

    - Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

    - Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie.

- Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w rt. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.

- Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

- Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

## IX. Termin związania ofertą.

- Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

## X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  - Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

  - Oferta winna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według wzorów stanowiących załączniki do siwz.

  - Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami zawartymi w dziale VI specyfikacji.

  - Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez wykonawcę oraz muszą zawierać stwierdzenia zgodne z faktami i być zgodne ze stanem prawnym, istniejącym w chwili składania ofert.

  - Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika            z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty.

  - Ewentualne poprawki dokonane przez wykonawcę muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

  - Wszystkie strony oferty powinny być skompletowane zgodnie ze specyfikacją, podpisane  i ponumerowane oraz winien być dokonany spis treści /w formularzu ofertowym/.

  - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci luźnych kartek (r. w teczkach wiązanych). Dokumenty stanowiące ofertę winny być połączone w sposób uniemożliwiający przypadkowe odłączenie kartek.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8,w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  - Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  - Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  - Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP). Wszelkie niejasności i obiekcje dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy PZP nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert. Oferta winna być dostarczona zamawiającemu w zaklejonej kopercie w taki sposób, aby nie można było otworzyć jej bez uszkodzenia. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy oraz posiadać hasło: „aparatura (1/PN/2018)“. Proszę również zamieścić na kopercie informację o treści: „NIE OTWIERAĆ PRZED 26.03.2018 r. godz. 10:30”.

## Xi. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

  - Oferty należy składać na adres zamawiającego: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – Kancelaria do dnia 26.03.2018 r. godz.10:00. (Kancelaria czynna w godzinach 7:30 do 14:30)

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie  o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt.1.

  - Wprowadzane zmiany winny być dostarczone zamawiającemu w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana nazwą wykonawcy, hasłem przetargu i dodatkowo zaznaczona określeniem „ZMIANA”  lub „WYCOFANIE”.

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.

  - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018 r. o godz. 1030 w Sali Seminaryjnej  ( niski parter). Otwarcie ofert jest jawne.

  - W części jawnej posiedzenia komisji zamawiający ogłosi:

- kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (przed otwarciem ofert);

- nazwy i adresy wykonawców,

- ceny ofert.

- oferowane terminy wykonania zamówienia,

- oferowane okresy gwarancji,

- oferowane warunki płatności.

  - Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania, w trybie przewidzianym w ustawie Pzp.

  - Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.szpitalciechanow.com.pl  informacje  dotyczące:

a)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

## XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

      - Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 1 do SIWZ.

      - Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

      - Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych w projekcie umowy, będącym załącznikiem nr 3 do siwz.

      - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).

      - Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

      - Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru / usługi, których dostawa / świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

## XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przy  wyborze  najkorzystniejszej  oferty   zamawiający  będzie  się kierował  następującymi

kryteriami oceny ofert: dla

| Kryterium | Waga | Liczba możliwych do uzyskania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena © | 80% | 80,00 |
| Dodatkowy okres gwarancji(G) | 20% | 20,00 |

  - W kryterium cena (C) – dla obliczenia liczby uzyskanych punktów - zostanie zastosowany wzór:

C = Cmin / Cx x 60

gdzie:

C – ilość punktów uzyskanych przez ofertę badaną (w tym kryterium ceny),

C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert,

C x – cena badanej oferty.

Wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, tj. poprzez odcięcie trzeciej i następnych cyfr po przecinku, (trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę).

- Punkty za oferowany dodatkowy okres gwarancji przydzielane będą wg. zasad: 1 pkt. za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji, ponad wymagany przez zamawiającego, który został określony w załączniku nr 2a (dla każdego zadania, w części „Warunki gwarancji i serwisu).

Wykonawca może więc zaoferować maksymalnie 20 miesięcy dodatkowej gwarancji. Deklarację w tej sprawie wykonawca przedstawi w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

- Zamawiający   poprawia w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i otrzyma maksymalną ilość punktów, zsumowanych za poszczególne kryteria oceny ofert.

  - Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samym bilansie ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

## XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze oferty najkorzystniejszej, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwę (firmę) albo imiona i nazwiska, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- unieważnieniu postępowania,

  - podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz zamieszczając tę informację na swojej stronie internetowej.

- Zamawiający informuje niezwłocznie każdego wykonawcę:

  - który podlega wykluczeniu, że nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

  - którego oferta została odrzucona o powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, o braku równoważności lub braku spełniania wymagań wydajnościowych lub funkcjonalnych,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne, które w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 5 ustawy Pzp, powinno zawierać wyjaśnienie powodów, dla których dowody przedstawione przez wykonawcę, zamawiający uznał za niewystarczające.

- Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt., jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w przypadku trybu przetargu nieograniczonego, złożono tylko jedną ofertę.

- Zamawiający podpisze umowę o udzieleniu zamówienia publicznego i prześle ją w celu podpisu wybranemu wykonawcy.

## XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Nie jest w tym postępowaniu wymagane

## XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia są projekty umowy dostawy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych - zał. nr 3,  i 4 według których zamawiający podpisze umowę z wybranym w postępowaniu wykonawcą.

## XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

ZATWIERDZAM

Andrzej Kamasa

Dyrektor

1/PN/2018

ZAMAWIAJĄCY:    SPECJALISTYCZNY  SZPITAL  WOJEWÓDZKI

w CIECHANOWIE

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

06-400 Ciechanów

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA:

Zakup sprzętu medycznego oraz pozostałego wyposażenia,

w ramach zadania „Przebudowa i doposażenie Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej terapii”

Przetarg ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

pod nr 2018/S 047-104269 w dniu 08.03.2018 r.

oraz na stronie internetowej Szpitala

www.szpitalciechanow.com.pl

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

OFERTA

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres:            ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

II. Przedmiot oferty:

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego, na dostawę aparatury medycznej dla

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  w Ciechanowie.

III. Informacje dotyczące ceny oferty(:

| Pakiet | Asortyment | Cena netto (PLN) | Cena brutto (PLN) | Dodatkowa gwarancja (ilość miesięcy)* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko do intensywnej terapii |  |  |  |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) |  |  |  |
|  | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (nieinwazyjny) |  |  |  |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 1 |  |  |  |
|  | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 2 |  |  |  |
|  | Wózek anestezjologiczny |  |  |  |
|  | Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne) |  |  |  |
|  | Analizator parametrów krytycznych |  |  |  |
|  | Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami |  |  |  |
|  | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG |  |  |  |
|  | Aparat do ucisku klatki piersiowej |  |  |  |
|  | Respirator transportowy |  |  |  |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny) |  |  |  |
|  | Ssak próżniowy |  |  |  |
|  | Inhalator ultradźwiękowy |  |  |  |
|  | Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr transportowy |  |  |  |
|  | Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym |  |  |  |
|  | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii |  |  |  |
|  | Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher) |  |  |  |
|  | Stolik do narzędzi |  |  |  |
|  | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" |  |  |  |
| * wykonawca określi w kolumnie ilość miesięcy oferowanej dodatkowej gwarancji, ponad wielkość wymaganą przez zamawiającego (jako minimalną) w załączniku nr 2 do SIWZ, w części „Warunki gwarancji i serwisu” |

VI. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz ze wzorze umowy;

- w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;

- zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;

- uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 60 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);

- akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie na zasadach opisanych we wzorze umowy w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury;

- wadium w wysokości ________________ PLN (słownie: ___________ złotych), zostało wniesione w dniu ............................................................., w formie: .............................................;

- prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 46 ustawy PZP, na następujący rachunek: …...………………..............................................................................................…...………;

VII. Spis treści oferty

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1) ........................................................................................................................................................

2) ........................................................................................................................................................

3) ........................................................................................................................................................

4) ........................................................................................................................................................

Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

................................, data ............... 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 1

Łóżko do  intensywnej terapii

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Łóżko do intensywnej terapii |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 2

Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100%

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (stacjonarny) |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100% (nieinwazyjny) |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 3

Urządzenie do pomiaru rzutu serca

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 1 |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Urządzenie do pomiaru rzutu serca – urządzenie nr 2 |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 4

Wózek anestezjologiczny

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wózek anestezjologiczny |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 5

Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne)

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne) |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 6

Analizator parametrów krytycznych

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 7

Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 8

Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 9

Aparat do ucisku klatki piersiowej

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do ucisku klatki piersiowej |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 10

Respirator transportowy

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 11

Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny)

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny) |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 12

Ssak próżniowy

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ssak próżniowy |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 13

Inhalator ultradźwiękowy

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Inhalator ultradźwiękowy |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 14

Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 15

Pulsoksymetr transportowy

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr transportowy |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 16

Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 17

Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafki medyczne trzyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 18

Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta
anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher)

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher) |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 19

Stolik do narzędzi

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik do narzędzi |  | 1szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo – cenowe: pakiet 20

Stolik do narzędzi typu "przyjaciel"

| Poz. | Asortyment | Nazwa handlowa / producent / nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. netto PLN | % VAT | Wartość netto PLN | Kwota VAT | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stolik do narzędzi typu "przyjaciel" |  | 2szt. |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

................................, data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 1

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Łóżko do intensywnej terapii

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V 50/60Hz | Tak |  |
|  | Zasilanie z wbudowanego akumulatora podczas transportu lub w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej | Tak |  |
|  | Sygnalizacja diodowa podłączenia do sieci elektrycznej i zasilania z wbudowanego akumulatora . | Tak |  |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach umożliwiających monitorowanie leża i pacjenta aparatem RTG z ramieniem C | Tak |  |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego | Tak |  |
|  | Łóżko posiadające 4-segmentowe leże | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w materac w zdejmowanym pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych, przystosowanym do prania w temp. do 95ºC. | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze pozwalające na bezpieczne i prawidłowe działanie wszystkich funkcji łóżka – min. 250 kg | Tak |  |
|  | Łóżko wyposażone w koła o średnicy min.150 mm z systemem sterowania jazdy na wprost i boki oraz centralnym systemem hamulcowym | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane od strony nóg i głowy,umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta w sytuacjach tego wymagających oraz blokowane przed wypadnięciem na czas transportu | Tak |  |
|  | Szczyty łóżka wykonane z tworzywa, z jednolitego odlewu, wypełnione w środku tworzywowym odlewem, bez miejsc klejenia i skręcania, z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka | Tak |  |
|  | Barierki boczne wykonane z tworzywa, opuszczane, wspomagane sprężynami gazowymi | Tak |  |
|  | Barierki boczne na całej długości leża, dzielone, spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 | Tak |  |
|  | Barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża | Tak |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min.450 mm, umożliwiająca bezpieczne stosowanie systemów antyodleżynowych o wysokości nawet do 230 mm | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka min.2150 mm | Tak |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka max. 1000 ÷ 1050 mm | Tak |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża o min. 200 mm z dodatkowym materacem ( w zdejmowanym pokrowcu wodoodpornym, paro przepuszczalnym, odpornym na działanie środków dezynfekcyjnych, przystosowanym do prania w temp. do 95ºC) umożliwiającym wypełnienie powstałej przestrzeni. | Tak |  |
|  | Regulacje łóżka realizowane za pomocą siłowników elektrycznych: wysokości leża, segmentu pleców, segmentu uda, segmentu podudzia, pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga, pozycja krzesła kardiologicznego. | Tak |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża realizowana za pomocą elektrycznych siłowników kolumnowych cylindrycznych | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie 430 mm do 830 mm (± 20mm) | Tak |  |
|  | Mechaniczna funkcja CPR | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne przez : - panel centralny sterujący wszystkimi funkcjami łóżka, znajdujący się od strony szczytu nóg - przewodowy pilot sterujący podstawowymi funkcjami łóżka. | Tak |  |
|  | Wszystkie sterowniki przystosowane do czyszczenia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Selektywne blokowanie funkcji elektrycznych łóżka | Tak |  |
|  | Wszystkie segmenty leża przezierne dla promieni RTG. | Tak |  |
|  | Pozycjoner (tunel) kasety RTG pod segmentami leża | Tak |  |
|  | Współpraca z aparatem RTG typu ramię C na odcinku od głowy do miednicy. | Tak |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: listwy do mocowania wyposażenia po obu stronach ramy leża haczyki na worki urologiczne po obu stronach ramy leża giętki uchwyt na przewody anestezjologiczne wieszak kroplówki krążki odbojowe – 4szt. ( zabezpieczenie każdego naroża łóżka) | Tak |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd i części do niego wykorzystane - min. raz w roku | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży – 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100%

(stacjonarny) – 2 szt.

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Respirator wysokiej klasy przeznaczony do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia w warunkach intensywnej terapii | Tak |  |
|  | Respirator przeznaczony dla dorosłych i dzieci. | Tak |  |
|  | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu min. 200 do 600 kPa | Tak |  |
|  | Zasilanie tlenem z centralnego źródła sprężonego gazu o ciśnieniu min. 200 do 600 kPa | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zasilanie Helioxem min. 200 do 600 kPa | Tak |  |
|  | Zasilanie z sieci AC 230 VAC 50/60 Hz ±10% oraz awaryjne zasilanie z akumulatora do l godz. pracy. | Tak |  |
|  | Możliwość zainstalowania ekranu respiratora niezależnie od modułu pneumatycznego w odległości do 3 m. | Tak |  |
|  | Respirator zamocowany na wózku z blokadą kół, uchwytem do nawilżacza, zamykaną szafką na osprzęt | Tak |  |
|  | Możliwość mocowania na półce lub kolumnie. Wysokość respiratora bez podstawy do 50 cm. | Tak |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy braku zasilania jednym z gazów | Tak |  |
|  | Tryby wentylacji i typy oddechów |  |  |
|  | Wymuszona (A/C, CMV, IPPV) | Tak |  |
|  | Synchronizowana SIMV | Tak |  |
|  | Spontaniczna (SPONT, CPAP) | Tak |  |
|  | Na Dwóch Poziomach Ciśnienia ( BIPAP, Bi-Level, DuoPAP,) | Tak |  |
|  | Automatyczny adaptacyjny tryb wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej dla pacjentów aktywnych i pasywnych oddechowo: wg wzoru Mead’a lub wentylacja stymulowana z nerwu przeponowego NAVA. | Tak |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem PCV | Tak |  |
|  | Kontrolowany objętością VCV | Tak |  |
|  | Kontrolowany ciśnieniem z gwarantowaną objętością PRVC | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna NIV | Tak |  |
|  | Wspomaganie oddechu ciśnieniem PS | Tak |  |
|  | Wspomaganie oddechu objętością VS | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechów przepływowe | Tak |  |
|  | Wyzwalanie oddechów ciśnieniowe | Tak |  |
|  | Wdech ręczny wyzwalany osobnym przyciskiem | Tak |  |
|  | Wentylacja bezdechu regulowana i automatyczna | Tak |  |
|  | Westchnienia automatyczne | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja nieszczelności przy wentylacji nieinwazyjnej i inwazyjnej | Tak |  |
|  | Automatyczna kompensacja oporu rurki dotchawicznej | Tak |  |
|  | Funkcja wspomagania odsysania przez podanie wysokiego stężenia O2 przed i po odsysaniu z możliwością regulacji zawartości tlenu, automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta z zatrzymaniem pracy respiratora | Tak |  |
|  | Funkcja wstrzymania na wdechu i wydechu | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcje noworodkowe i tryb nCPAP | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o terapię wysokoprzepływową tlenem (Hi Flow O2) | Tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie płci i wzrostu pacjenta | Tak |  |
|  | Częstość oddechów: minimalny zakres od 5-120 odd/min | Tak |  |
|  | Objętość wdechowa: minimalny zakres od 20 do 2000 ml | Tak |  |
|  | PEEP/CPAP: minimalny zakres od 0-50 cmH2O | Tak |  |
|  | Stężenie tlenu: minimalny zakres od 21-100% | Tak |  |
|  | Stosunek I→: minimalny zakres od 1:9 do 4:1 | Tak |  |
|  | Czas wdechu: minimalny zakres od 0.1 do 10 sek. | Tak |  |
|  | Czułość wyzwalania ciśnieniem: minimalny zakres od 0,5 do 12 cmH2O | Tak |  |
|  | Czułość wyzwalania przepływem: minimalny zakres od 0,5 do 15 l/min | Tak |  |
|  | Kontrolowane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 5 do 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Wspomagane ciśnienie wdechu: minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O | Tak |  |
|  | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP;DuoPAP/: minimalny zakres od 0 do 50 cm H2O | Tak |  |
|  | Czas wysokiego/niskiego ciśnienia w trybach /APRV,BILEVEL, DuoPAP/: zakres min. 0,1-30 sekund | Tak |  |
|  | Przedłużenie fazy wdechu: min. 0-8 sekund | Tak |  |
|  | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu: minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego | Tak |  |
|  | Kształt krzywej przepływu min.: sinusoidalna, prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100% | Tak |  |
|  | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji |  |  |
|  | Kolorowy, pojedyncza matryca, dotykowy monitor o przekątnej min. 15”. | Tak |  |
|  | Obrazowanie w czasie rzeczywistym aktywności oddechowej pacjenta, podatności i oporów | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych i konfiguracji grafiki ekranu przez użytkownika | Tak |  |
|  | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym – proksymalny czujnik przepływu | Tak |  |
|  | Ciśnienie: szczytowe, średnie, minimalne, plateau, PEEP/CPAP, w przełyku | Tak |  |
|  | Przepływ szczytowy wdechowy i wydechowy | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego wydechu, wdechu, wydechu spontanicznego | Tak |  |
|  | Wentylacja minutowa wydechowa, spontaniczna wentylacja minutowa | Tak |  |
|  | Stosunek I:E | Tak |  |
|  | Całkowita częstość oddechów | Tak |  |
|  | Częstość oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Procent oddechów spontanicznych | Tak |  |
|  | Czas wdechu / wydechu | Tak |  |
|  | Stężenie O2 | Tak |  |
|  | Podatność i oporność statyczna | Tak |  |
|  | AutoPEEP | Tak |  |
|  | Stała czasowa wydechu i wdechu | Tak |  |
|  | Opory wydechowe i wdechowe | Tak |  |
|  | P0.1 ciśnienia okluzji | Tak |  |
|  | Wysiłek pacjenta PTP | Tak |  |
|  | Praca oddechowa pacjenta WOB | Tak |  |
|  | Wskaźnik dyszenia | Tak |  |
|  | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności | Tak |  |
|  | 3 jednocześnie wyświetlane krzywe: objętość, ciśnienie, przepływ w funkcji czasu | Tak |  |
|  | Trendy mierzonych parametrów min. 96 godzin | Tak |  |
|  | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Automatyczne i manualne ustawianie poziomu alarmów | Tak |  |
|  | Hierarchia ważności alarmów trzystopniowa | Tak |  |
|  | Regulowany poziom głośności alarmów | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej wentylacji minutowej | Tak |  |
|  | Niskiego/ Wysokiego ciśnienia | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej objętości wydychanej | Tak |  |
|  | Niskiej/ Wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Bezdechu | Tak |  |
|  | Stężenia O2 | Tak |  |
|  | Procent przecieku | Tak |  |
|  | Czujnika przepływu | Tak |  |
|  | Rozłączenia układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania sieciowego | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania powietrzem | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania O2 | Tak |  |
|  | Zaniku zasilania bateryjnego | Tak |  |
|  | Inne funkcje i wyposażenie |  |  |
|  | Integralny nebulizator pneumatyczny regulowany z poziomu monitora | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa zdejmowana bez narzędzi, do sterylizacji w autoklawie | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów | Tak |  |
|  | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) | Tak |  |
|  | Pomiar i regulacja ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej sterowane z ekranu respiratora | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia w przełyku, obliczanie ciśnienia przezpłucnego | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o narzędzie kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia dolnego i górnego punktu przegięcia krzywej | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar saturacji z monitorowaniem na ekranie | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar poziomu CO2 wyświetlany na ekranie respiratora (kapnometria w strumieniu głównym) | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji wersji IntelliVent ASV - pełna automatyka sterowania parametrami: objętości minutowej, natlenowania i PEEP. | Tak |  |
|  | Pamięć zdarzeń i alarmów wyświetlana na monitorze respiratora min. 1000 zdarzeń | Tak |  |
|  | Możliwość instalacji nowej wersji oprogramowania | Tak |  |
|  | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie | Tak |  |
|  | Układ oddechowy jednorazowy kompletny 20 szt. | Tak |  |
|  | Zapasowa zastawka wydechowa wielokrotnego użytku | Tak |  |
|  | Zastawka wydechowa jednorazowego użytku 5 szt. | Tak |  |
|  | Ramię podtrzymujące układ oddechowy | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | Tak |  |
|  | Montaż i uruchomienie respiratorów w cenie oferty | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Szkolenie obsługi w cenie urządzeń | Tak |  |
|  | Dostarczenie paszportów technicznych do wszystkich respiratorów | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzeń | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Okres gwarancji, obejmującej wszystkie elementy urządzeń | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu - konieczność wykonania kolejnej naprawy uprawnia do wymiany elementu lub podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 3 dni robocze. | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 2

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Respirator z możliwością regulacji stężenia tlenu 21-100%

(nieinwazyjny) – 1 szt.

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Respirator turbinowy do prowadzenia wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej w warunkach terapii domowej i szpitalnej. | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora i z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Respirator do wentylacji dorosłych i dzieci od wagi 5 kg. | Tak |  |
|  | Stosowane obwody oddechowe: jednorurowy przeciekowy, jednorurowy z zastawką, dwururowy. | Tak |  |
|  | Średnica stosowanych obwodów oddechowych : 10, 15 i 22 mm | Tak |  |
|  | Respirator przystosowany do pracy ciągłej | Tak |  |
|  | Czas pracy respiratora na w pełni naładowanym akumulatorze – min. 8 godz. | Tak |  |
|  | Respirator wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej min 7 cali. | Tak |  |
|  | Możliwość konfigurowania programów terapeutycznych. | Tak |  |
|  | Menu ekranowe w języku polskim. | Tak |  |
|  | Łatwy dostęp do menu konfiguracji i ustawień, monitorowania, alarmów i informacji z poziomu monitora aparatu poprzez dotykowe przyciski. | Tak |  |
|  | Samoczynna blokada ekranu dotykowego | Tak |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie respiratora. | Tak |  |
|  | Dwa poziomy dostępu do menu użytkownika: pacjenta (ograniczony) i kliniczny (pełny) | Tak |  |
|  | Wydajność turbiny – min.220 l/min. | Tak |  |
|  | Dostępne tryby pracy: CPAP; S; T; ST; PAC; PC; ACV; CV; PS z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV; PACV z funkcją zapewnienia bezpiecznej objętości TV; PCV; P-SIMV; V-SIMV; iVAPS; ustawienia wentylacji przez ustnik | Tak |  |
|  | Regulowane wyzwalacze ciśnieniowy i objętościowy o regulacji min. 5 stopni | Tak |  |
|  | Regulacja częstość oddechu w zakresie wył-80 odd/min | Tak |  |
|  | Zakres generowanych ciśnień: IPAP: 2-50 mbar, EPAP: 0-25mbar, CPAP: 3-20mbar | Tak |  |
|  | Objętość oddechowa nastawiana (Vt): 50 - 2500 ml | Tak |  |
|  | Możliwość zaprogramowania westchnięć | Tak |  |
|  | Możliwość włączenia wdechu manualnego | Tak |  |
|  | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od Min do 900 ms | Tak |  |
|  | Regulowany czas wdechu w zakresie min. 0,2 do 5 sekund | Tak |  |
|  | Regulowany wyzwalacz wydechu w zakresie 5% - 90% szczytowego przepływu | Tak |  |
|  | Monitorowanie: - krzywe skalarne: ciśnienie i przepływ w czasie rzeczywistym - graficzny wskaźnik ciśnienia aktualnego, PEEP/EPAP, średniego - pomiar przecieków niezamierzonych - cyfrowy wskaźnik ciśnienia szczytowego - indeks dyszenia RSBI (f/Vt) - pomiar wskaźnika I:E - pomiar w % oddechów inicjowanych i kończonych przez pacjenta - aparat wyposażony w funkcję testującą konfigurację obwodu oraz przecieki zamierzone - czytelny symbol wskazujący na rozpoczęcie i zakończenie wdechu przez pacjenta - zintegrowany pomiar stężenia O2 w układzie oddechowym wychodzącym do pacjenta - szczegółowe dane dotyczące pracy aparatu i wentylacji w ciągu ostatnich 7 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem - dane sumaryczne dotyczące pracy aparatu i wentylacji za ostanie 365 dni dostępne na ekranie aparatu i do pobrania przy użyciu PC z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem - oprogramowanie do analizy danych dostępne dla użytkownika bezpłatnie | Tak |  |
|  | Alarmy: - awarii zasilania - braku ładowania - krytycznego poziomu naładowania baterii wewnętrznej - braku przejścia testu - niewłaściwej konfiguracji urządzenia (nieprawidłowa maska, adapter, obwód) - wysokiej nieszczelności - objętości oddechowej wdechowej i wydechowej (niska, wysoka) - wentylacji minutowej wdechowej i wydechowej (wysoka, niska) - wysokiego poziomu ciśnienia i/lub niedrożności - niskiej i wysokiej częstości oddechowej - niskiego poziomu ciśnienia - bezdechu (z możliwością regulacji czasu reakcji) - niskiego i wysokiego poziomu FiO2 - niskiego i wysokiego PEEP - niskiego poziomu naładowania baterii - alarm tolerancji rozłączenia układu w zakresie 5% - 95% | Tak |  |
|  | Alarmy o 3 priorytetach :wysoki, średni i niski | Tak |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów na 2 minuty | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: tylko alarm lub alarm z wentylacją bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu z możliwością wyboru: bezdech pacjenta lub każdy bezdech | Tak |  |
|  | Dostępny ekran z podglądem aktywnych alarmów | Tak |  |
|  | Głośność pracy respiratora – max. 35 dB | Tak |  |
|  | Maski ustno – nosowe wielorazowe w rozmiarach: S – 3szt. M – 3szt. L – 3szt. | Tak |  |
|  | Możliwość podłączenia nawilżacza z podgrzewaczem. | Tak |  |
|  | Podstawa jezdna na kółkach z blokadą do oferowanego respiratora, wyposażona w koszyk na akcesoria i ramię do podtrzymania rur obwodu oddechowego oraz uchwyt do nawilżacza. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 48 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 3

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Urządzenie do pomiaru rzutu serca

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie nr 1 |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z monitorem PulsioFlex, będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Urządzenie (moduł) do ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego z wykorzystaniem cewnika zakładanego do tętnicy udowej. | Tak |  |
|  | Pomiar kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. | Tak |  |
|  | Pomiar metodą PiCCO firmy Pulsion lub dokładnie równoważną. Za równoważny przyjmuje się pomiar parametrów (ciągły rzut serca, systemowy opór naczyniowy, objętość wyrzutowa /Indeks, zmienność objętości wyrzutowej, zmienność ciśnienia tętna, objętość krwi w klatce piersiowej, pozanaczyniowa woda) w zakresach i z dokładnością przynajmniej taką, jak oferowana przez produkt firmy Pulsion – publikowana przez firmę Pulsion. | Tak |  |
|  | W komplecie przewód połączeniowy do przetwornika. | Tak |  |
|  | Przetwornik (zestaw) do pomiaru rzutu serca z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej w technologii PICCO lub równoważnej – 5 szt. | Tak |  |
|  | Urządzenie nr 2 |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z monitorem PulsioFlex, będącego na wyposażeniu Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Urządzenie (moduł) do pomiaru parametrów hemodynamicznych (rzutu serca) technologią CeVOX firmy Pulsion lub dokładnie równoważną. Za równoważny przyjmuje się pomiar parametrów (saturacja krwi żylnej, współczynnik dostarczania tlenu, współczynnik konsumpcji tlenu, współczynnik ekstrakcji tlenu) - w zakresach i z dokładnością przynajmniej taką, jak oferowana przez produkt firmy Pulsion – publikowana przez firmę Pulsion. | Tak |  |
|  | Sonda światłowodowa kompatybilna z centralnymi cewnikami żylnymi do pomiaru saturacji 5 szt. – w komplecie | Tak |  |
|  | Wskaźnik długości sondy – w komplecie | Tak |  |
| Inne wymagania |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta potwierdzające parametry wpisane do tabeli | Tak |  |
|  | Montaż i uruchomienie monitorów z modułem w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski z dostępem do oryginalnych części zamiennych od producenta | Tak |  |
|  | Szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Dostarczenie paszportów technicznych do urządzeń | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Wózek do monitora – 1 szt. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji na urządzenie min. 36 m-cy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momenty zgłoszenia awarii – max. 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii – max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.48 godz. roboczych. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 4

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Wózek anestezjologiczny

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Konstrukcja wózka z blachy nierdzewnej, odporna na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV. | Tak |  |
|  | Blat stolika ze stali nierdzewnej z bandą trzystronną. | Tak |  |
|  | Nadstawka na blat z min. 8 szt. pojemników z tworzywa sztucznego. | Tak |  |
|  | Półki z wyjmowanymi pojemnikami z tworzywa sztucznego 3 szt. (lub wyjmowane szuflady) zamocowane pod blatem roboczym w dwóch rzędach (w jednym rzędzie 2 szt. małe, w drugim 1 szt. duża) | Tak |  |
|  | Pojemnik ze stali nierdzewnej na odpady mocowany do wózka. | Tak |  |
|  | Wieszak na płyny infuzyjne. | Tak |  |
|  | Uchwyt do pojemnika na zużyte igły mocowany do wózka. | Tak |  |
|  | Kosz na odpadki otwierany kolanem. | Tak |  |
|  | Wózek na czterech kółkach jezdnych z blokadą. | Tak |  |
|  | Montaż w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Certyfikat CE. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji - min. 36 miesięcy, | Tak |  |
|  | Maksymalnie trzy naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany urządzenia na nowe. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 5,

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Urządzenie do oczyszczania powietrza (stacjonarne)

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Urządzenie plazmowe | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V,50Hz jednofazowe | Tak |  |
|  | Urządzenie stacjonarne mocowane na statywie (statyw w zestawie z urządzeniem) | Tak |  |
|  | Obudowa metalowa z antybakteryjną powłoką proszkową | Tak |  |
|  | Wydajność oczyszczania: pomieszczenie min. 55 m2 o wysokości 2,5 m. | Tak |  |
|  | Pobór mocy max 25W | Tak |  |
|  | Dwa ustawienia objętości przepływu powietrza: Ustawienie I = 220m³/h Ustawienie II = 260 m³/h | Tak |  |
|  | Poziom hałasu: max 60dB | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Paszport techniczny urządzeń | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatów dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem min 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 6

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Analizator parametrów krytycznych

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Parametry mierzone pH, pO2, pCO2, sO2, Na, K, Ca, Ca++, Cl, Glukoza, Mleczany, ctHb, fO2Hb, fCOHb, fMetHb | Tak |  |
|  | Parametry wyliczane Min: BE(B), BE(ecf), Hct, pO2/FiO2 | Tak |  |
|  | Wbudowany system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu na co najmniej trzech poziomach kontrolnych bez konieczności uzupełniania materiału kontrolnego lub innej ingerencji operatora, przez co najmniej 14 dni, materiały kontrolne inne niż materiały kalibracyjne | Tak |  |
|  | Objętość materiału badanego do 100 µl dla pełnego panelu oznaczeń | Tak |  |
|  | Czas uzyskania wyniku nie więcej niż 60 sekund | Tak |  |
|  | Analizator bezobsługowy tj. bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany poszczególnych butelek z odczynnikami, bez konieczności wymiany membran i pojedynczych elektrod pomiarowych | Tak |  |
|  | Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci maksymalnie trzech wymiennych kaset | Tak |  |
|  | Wszelkie procedury kalibracyjne i walidacyjne wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych | Tak |  |
|  | Komunikacja aparatu z użytkownikiem przez system menu w języku polskim | Tak |  |
|  | Wbudowany czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka | Tak |  |
|  | Wbudowany czujnik aktualnego ciśnienia powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia łatwo dostępnych na ekranie, wybieranych przez użytkownika paneli oznaczeń | Tak |  |
|  | System wykrywający mikroskrzepy | Tak |  |
|  | Bezobsługowe elektrody lub sensory | Tak |  |
|  | Wbudowany instruktażowy film wideo ułatwiający np. sprawną wymianę pakietów odczynnikowych | Tak |  |
|  | UPS podtrzymujący pracę aparatu | Tak |  |
|  | Brak dodatkowych zewnętrznych kalibratorów dla wszystkich parametrów | Tak |  |
|  | Brak wymaganych dodatkowych materiałów konserwacyjnych | Tak |  |
|  | Niezależny moduł automatycznej kontroli jakości | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu AMMS. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – 1 szt. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny aparatu | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatu dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa aparatu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania w okresie 10 lat od uruchomienia aparatu | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 7

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Przyłóżkowy aparat RTG cyfrowy z 3 fartuchami

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, rok produkcji 2018. | Tak |  |
|  | Mobilny cyfrowy aparat RTG z płaskim, bezprzewodowym detektorem obrazowym, ze zintegrowaną stacją technika, własnym napędem silnikowym | Tak |  |
|  | Jeden wspólny Certyfikat CE i Deklaracja Zgodności producenta na cały oferowany aparat. Główne elementy oferowanego aparatu: statyw aparatu, generator wysokiego napięcia, lampa RTG, zintegrowana stacja technika wyprodukowane przez tego samego producenta | Tak |  |
|  | Generator, lampa RTG |  |  |
|  | Częstotliwość pracy generatora | min. 40 kHz |  |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601 – dla 100 ms) | ≥ 30 kW |  |
|  | Max natężenie prądu lampy | ≥ 430 mA |  |
|  | Zakres napięć | min: 40 - 130 kV |  |
|  | Zakres nastaw | co najmniej w zakresie 0,32 -340 mAs |  |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms |  |
|  | Wielkość największego ogniska lampy RTG (Zgodnie z IEC 60336) | ≤ 1,3 |  |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 120 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | ≥ 1000 kHU |  |
|  | Anoda szybkoobrotowa, szybkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min |  |
|  | Zintegrowany system pomiaru dawki DAP | TAK |  |
|  | Świetlny symulator pola ekspozycji | TAK |  |
|  | Obrót kolimatora | ≥ +/- 90º |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z akumulatorów aparatu | TAK |  |
|  | Wykonanie ekspozycji przy zasilaniu z gniazdka sieciowego (przy rozładowanych akumulatorach aparatu) | TAK |  |
|  | Wykonanie ekspozycji w trybie analogowym (bez detektora) np. na kasecie CR (sytuacje awaryjne) | TAK |  |
|  | Statyw aparatu - konstrukcja mechaniczna, napęd |  |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska nad podłogą | ≤ 55 cm |  |
|  | Maksymalna wysokość ogniska nad podłogą | ≥ 202 cm |  |
|  | Szerokość aparatu | ≤ 67 cm |  |
|  | Wysięg poziomy ramienia (liczony od kolumny aparatu do ogniska) | ≥ 120 cm |  |
|  | Obrotowe ramię z lampą – obrót wokół pionowej osi | min. 180º |  |
|  | Obrót lampy do położenia umożliwiającego zrobienie zdjęcia promieniem poziomym | TAK |  |
|  | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zapewniający zmotoryzowane ruchy aparatu | TAK |  |
|  | Funkcja sterowania ruchami aparatu od strony lampy aparatu (np. na ramieniu przy lampie lub przy kolimatorze itp.) | TAK |  |
|  | Masa aparatu (z akumulatorami) | ≤ 400 kg |  |
|  | Możliwość przemieszczania systemu przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu (zwolnienie blokady) | TAK |  |
|  | Zintegrowana z aparatem szuflada na detektor i kratkę przeciwrozproszeniową | TAK |  |
|  | Wszystkie kable do lampy poprowadzone wewnątrz obudowy – konstrukcja ułatwiająca czyszczenie aparatu (bez kabli karbowanych) | TAK |  |
|  | Płaski bezprzewodowy detektor obrazu |  |  |
|  | Plaski cyfrowy detektor bezprzewodowy w technologii CsI | TAK |  |
|  | Wymiary aktywnej powierzchni detektora | 43 cm x 35 cm ( +/- 1 cm) |  |
|  | Liczba pikseli detektora | ≥ 6.7 mln |  |
|  | Rozmiar piksela | ≤ 150 µm |  |
|  | Głębokość akwizycji (matrix depth) | ≥ 16 bitów/piksel |  |
|  | Waga detektora | ≤ 3,3 kg |  |
|  | Detektor z rączką ułatwiającą przenoszenie | TAK |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta stojącego na nim | ≥ 100 kg |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie detektora dla pacjenta leżącego na nim | ≥ 150 kg |  |
|  | Ładowarka akumulatorów detektora – zewnętrzna z min. jednym zapasowym akumulatorem | TAK |  |
|  | Możliwości ładowania akumulatorów detektora w ładowarce wbudowanej w szufladę na detektor w aparacie | TAK |  |
|  | Ilość wykonanych ekspozycji bez ładowania akumulatora | ≥ 400 |  |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa z mechanizmem umożliwiającym łatwe mocowanie na oferowanym detektorze | TAK |  |
|  | Stacja technika, system cyfrowy |  |  |
|  | Monitor min. 17”, kolorowy, z ekranem dotykowym do obsługi aparatu | TAK |  |
|  | Pamięć obrazów | min. 3000 |  |
|  | Podgląd zdjęcia RTG od zakończenia ekspozycji | max. po 5 s |  |
|  | DICOM, min.: • DICOM Storage Send, • DICOM Print • DICOM Worklist | TAK |  |
|  | Przewodowa lub bezprzewodowa transmisja obrazów do sieci szpitalnej | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne | min. 100 |  |
|  | Odbiór listy pacjentów z systemu HIS/RIS oraz możliwość rejestracji ręcznej pacjentów | TAK |  |
|  | Funkcje obróbki obrazów, min: • obrót obrazów, • lustrzane odbicie • powiększenie (zoom), • funkcje ustawiania okna (windowing) • wyostrzenie krawędzi • obróbka obrazu z wyostrzeniem kontrastu i redukcją szumów • wyświetlanie znaczników | TAK |  |
|  | Nagrywanie obrazów na wbudowanym napędzie CD/DVD w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do aparatu | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania/ekspozycji przy całkowicie rozładowanych akumulatorach aparatu, natychmiast po włączeniu aparatu do sieci zasilającej i załączeniu stacji technika | TAK |  |
|  | Pozostałe wyposażenie |  |  |
|  | Komora dozymetryczna do pomiaru dawki (DAP) | TAK |  |
|  | Przycisk ekspozycyjny na kablu dł. min. 4 m | TAK |  |
|  | Pilot do zdalnego wyzwalania ekspozycji | TAK |  |
|  | Wskaźnik odległości SID (optyczny lub miarka) | TAK |  |
|  | Fartuchy ochronne szt. 3. Rozmiar do uzgodnienia z zamawiającym | TAK |  |
|  | Parawany ochronne szt. 2. Wymiary do uzgodnienia z zamawiającym | TAK |  |
|  | Fantomy do wykonywania testów podstawowych | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu archiwizacji PACS | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu RIS | Tak |  |
|  | Podłączenie aparatu do szpitalnego systemu AMMS | Tak |  |
|  | Program do ewidencji zdjęć powtórzonych/ odrzuconych | Tak |  |
|  | Wykonanie testów akceptacyjnych/odbiorczych kontroli parametrów technicznych aparatu po zainstalowaniu (udokumentowane) | Tak |  |
|  | Wykonanie testów specjalistycznych urządzenia po zainstalowaniu | Tak |  |
|  | Wykonanie pomiarów dozymetrycznych oraz odbiór Sanepidu radiologicznego | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty | Tak |  |
|  | Świadectwa i certyfikaty poświadczające jakość produktu: CE, ISO | Tak |  |
|  | Montaż i uruchomienie aparatu w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa aparatu – 1 szt. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny aparatu | Tak |  |
|  | Szkolenia dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia oraz z zakresu wykonywania testów podstawowych w systemie cyfrowym w momencie jego instalacji i odbioru; w razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy urządzeń (dodatkowe szkolenie, dodatkowa grupa osób, konsultacje, itp.) – potwierdzone certyfikatem | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG | Tak |  |
|  | Pełne zintegrowanie, bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego, całości dostarczonego sprzętu z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Pełna gwarancja na wszystkie elementy systemu – min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku (zgodnie z zaleceniami producenta) | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany elementu lub podzespołu na nowy | Tak |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 24 godzin | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych, licząc od momenty zgłoszenia awarii - max. 3 dni robocze | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych, licząc od momentu zgłoszenia awarii - max. 6 dni roboczych | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 8

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Defibrylator z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją serca, z pomiarem ciśnienia, C02, sp02, EKG

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Defibrylator dwufazowy, przenośny, z kardiowersją i zewnętrzną stymulacją przezskórną, monitorem EKG, monitorowaniem SpO2, CO2, pomiarem ciśnienia NIBP | Tak |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie z wewnętrznego akumulatora i z sieci elektrycznej 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Wszystkie opisy na defibrylatorze oraz menu ekranowe i komunikacja w języku polskim | Tak |  |
|  | Łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | Tak |  |
|  | Elektrody defibrylująco-stymulująco-monitorujące | Tak |  |
|  | Wyświetlacz kolorowy LCD TFT, przekątna min.8” | Tak |  |
|  | Waga defibrylatora gotowego do pracy max.8 kg | Tak |  |
|  | Czas ładowania do energii 360 J - < 10 sekund | Tak |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wyładowania na łyżkach defibrylacyjnych | Tak |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | Tak |  |
|  | Defibrylacja ręczna z energią w zakresie 1–360 J | Tak |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna AED z systemem doradczym w języku polskim | Tak |  |
|  | Energia defibrylacji AED konfigurowana przez użytkownika w zakresie min.100 – 360 J | Tak |  |
|  | Ilość poziomów energetycznych defibrylacji min.20 | Tak |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | Tak |  |
|  | Kardiowersja | Tak |  |
|  | Monitorowanie EKG | Tak |  |
|  | Wybór odprowadzeń: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V 1-6 | Tak |  |
|  | Zapis EKG uzyskiwany z łyżek ( bądź elektrod defibrylacyjnych ) i z przewodu EKG pacjenta | Tak |  |
|  | Przewody do monitorowania EKG :3 – odprowadzeniowy – 1 szt. , 5 -odprowadzeniowy – 1 szt. | Tak |  |
|  | Wejście zabezpieczone przed impulsem defibrylującym | Tak |  |
|  | Pomiar SPO2 | Tak |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji i krzywej pletyzmograficznej na ekranie | Tak |  |
|  | Czujnik do pomiaru SPO2 na palec dla dorosłych z przewodem połączeniowym – min 2szt. | Tak |  |
|  | Czujnik do pomiaru SPO2 na palec dla dzieci z przewodem połączeniowym – min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi NIBP | Tak |  |
|  | Pomiar ręczny i automatyczny | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy NIBP: minimalny zakres 10 – 270 mmHg | Tak |  |
|  | Mankiety wielorazowe w różnych rozmiarach – min.5 szt. | Tak |  |
|  | Dren połączeniowy do mankietów – 2 szt. | Tak |  |
|  | Pomiar CO2 | Tak |  |
|  | Pomiar stężenia CO2 w zakresie minimum 0 – 99 mmHg | Tak |  |
|  | Stymulacja przezskórna serca | Tak |  |
|  | Tryb stymulacji : na żądanie i stały | Tak |  |
|  | Zakres regulacji częstości impulsów stymulujących: min. 40 – 170 imp./min. | Tak |  |
|  | Zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących: min. 10 -200 (mA) | Tak |  |
|  | Obserwacja na ekranie zapisu krzywej dynamicznej EKG (1 lub więcej) oraz wartości cyfrowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | Tak |  |
|  | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codziennego autotestu bez włączania defibrylatora z zamontowanymi akumulatorami i podłączonego do sieci elektrycznej. | Tak |  |
|  | Automatyczny wydruk testu | Tak |  |
|  | Akumulator wymieniany przez użytkownika bez dodatkowych narzędzi. | Tak |  |
|  | Dodatkowy akumulator (lub dwa, jeśli wymaga tego konstrukcja defibrylatora) | Tak |  |
|  | Dodatkowa zewnętrzna ładowarka zasilana z sieci elektrycznej 230V/50Hz, przystosowana do jednoczesnego ładowania minimum dwóch akumulatorów. | Tak |  |
|  | Defibrylator wyposażony w uchwyt transportowy oraz uchwyt do mocowania defibrylatora na ramie łóżka | Tak |  |
|  | Defibrylator wykonany klasie ochrony co najmniej IP44 | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy techniczne wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku. | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Aparat zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej dłuższej niż 7 dni | Tak |  |
|  | Zapewniony serwis pogwarancyjny | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.48 godz. roboczych. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 9

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Aparat do ucisku klatki piersiowej

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie z gniazda w karetce DC 12 V - zasilanie z gniazda sieci AC 230 V | Tak |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia (zintegrowana) | Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak |  |
|  | Automatyczne doładowywanie akumulatora wewnętrznego podczas pracy urządzenia z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak |  |
|  | Wykonywanie ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. | Tak |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC dla resuscytacji dla standardowych pacjentów dorosłych Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uciśnięć/min. | Tak |  |
|  | Dodatkowa możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm | Tak |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak |  |
|  | Wykonywanie defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentam przy masażu (min. 12 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Paszport techniczny | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatów dla personelu medycznego w cenie urządzeń | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem – min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.48 godz. roboczych. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 10

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Respirator transportowy

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne z sieci 230V/50Hz i z wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
|  | Czas pracy respiratora z wewnętrznego akumulatora min. 2 godziny | Tak |  |
|  | Zasilanie gazowe w tlen z sieci centralnej dystrybucji gazów i z butli | Tak |  |
|  | Butla O2 o pojemności 5 l z reduktorem | Tak |  |
|  | Waga respiratora poniżej 6 kg (bez osprzętu) | Tak |  |
|  | Mocowanie respiratora z butlą O2 do łóżka pacjenta | Tak |  |
|  | Tryb wentylacji |  |  |
|  | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem - PCV | Tak |  |
|  | Wentylacja wspomagana ciśnieniem - PSV | Tak |  |
|  | Wentylacja nieinwazyjna na maskę - NIV | Tak |  |
|  | CPAP/PEEP | Tak |  |
|  | CMV | Tak |  |
|  | SIMV | Tak |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
|  | Częstość oddechów regulowana w zakresie: minimum 5 - 60 1/min | Tak |  |
|  | Ciśnienie wdechu regulowane w zakresie minimum 5 - 50 mbar | Tak |  |
|  | Czas wdechu regulowany w zakresie minimum 0,3 - 3 sekund | Tak |  |
|  | Ciśnienie PEEP regulowane w zakresie minimum 0 – 20 mbar | Tak |  |
|  | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie minimum 50 – 1500 ml | Tak |  |
|  | Regulacja stężenia tlenu w zakresie minimum 50 – 100% | Tak |  |
|  | Ciśnienie PSV regulowane w zakresie minimum 0 – 30 mbar | Tak |  |
|  | Synchronizacja z oddechem własnym pacjenta – płynnie regulowany trigger przepływowy w zakresie minimum 1 – 10 1/min. | Tak |  |
|  | Alarmy |  |  |
|  | Alarm rozłączenia układu oddechowego | Tak |  |
|  | Alarm braku zasilania gazowego | Tak |  |
|  | Alarm rozładowania wewnętrznego akumulatora | Tak |  |
|  | Alarm bezdechu | Tak |  |
|  | Alarm wysokiej częstości oddechów | Tak |  |
|  | Alarm za wysokiego ciśnienia szczytowego wdechu | Tak |  |
|  | Alarm za niskiego ciśnienia wdechu | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie respiratora następujących parametrów: - częstość oddychania, - objętość pojedynczego oddechu, - wentylacja minutowa, - ciśnienie szczytowo-wdechowe, - ciśnienie średnie, - ciśnienie PEEP, - przepływ wdechowy | Tak |  |
|  | Komunikacja z respiratorem w języku polskim | Tak |  |
|  | Dren ciśnieniowy do podłączenia tlenu z sieci centralnej dystrybucji gazów | Tak |  |
|  | Uchwyt do zamocowania i przenoszenia respiratora z butlą O2 | Tak |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dzieci – 4 kpl. | Tak |  |
|  | Autoklawowalny układ oddechowy dla dorosłych – 4 kpl. | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia. | Tak |  |
|  | Dostęp do menu serwisowego dla osób przeszkolonych z obsługi technicznej aparatu po okresie gwarancji. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji na urządzenie wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy, | Tak |  |
|  | Zastępczy aparat na czas naprawy dłuższej niż 5 dni | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy |  |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd i części do niego wykorzystane - min. raz w roku |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max. 24 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 11

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Elektryczne urządzenie do ssania (ssak elektryczny)

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne ssaka 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej wyposażonej w 4 kółka jezdne z blokadą. | Tak |  |
|  | Ssak 2-butlowy. | Tak |  |
|  | Każdy ssak wyposażony w dwa zestawy butli wielokrotnego użycia o pojemności min. 2 litry (4 szt.) z pokrywami z tworzywa sztucznego (w tym jedna butla zestawu wyposażona w zawór odcinający). | Tak |  |
|  | Te same butle przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub wkładem jednorazowym. | Tak |  |
|  | Możliwość sterylizowania butli i pokryw w autoklawie w temperaturze od 121ºC do 134ºC. | Tak |  |
|  | Min.30 wkładów jednorazowych 2 litrowych kompatybilnych z w/w butlami do każdego ssaka. | Tak |  |
|  | Szyna instrumentalna do mocowania butli. | Tak |  |
|  | Uchwyt do zwijania przewodu zasilającego. | Tak |  |
|  | Wyłącznik nożny do uruchamiania aparatu. | Tak |  |
|  | Minimalna szybkość zasysania 70 l/min. | Tak |  |
|  | Pobór mocy do 200VA. | Tak |  |
|  | Maksymalne osiągane podciśnienie 95 kPa. | Tak |  |
|  | Pompa ssaka bezobsługowa. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony razem z aparatem. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji na ssak wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy, | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 12

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Ssak próżniowy

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Ssak na podstawie jezdnej z blokadą. | Tak |  |
|  | Ssak 2-butlowy | Tak |  |
|  | Każdy ssak wyposażony w dwa zestawy butli wielokrotnego użycia o pojemności min. 2 litry (4 szt.) z pokrywami z tworzywa sztucznego (w tym jedna butla zestawu wyposażona w zawór odcinający). | Tak |  |
|  | Te same butle przystosowane do wkładów jednorazowych. Możliwość użycia tej samej butli z pokrywą wielorazową lub z wkładem jednorazowym. | Tak |  |
|  | Butle oraz pokrywy sterylizowane w autoklawie w temperaturze od 121ºC do 134ºC. | Tak |  |
|  | Min. 30 szt. wkładów jednorazowych 2 litrowych kompatybilnych z w/w butlami do każdego ssaka. | Tak |  |
|  | Szyna instrumentalna do mocowania butli | Tak |  |
|  | Zakres wskazań wakuometru od 0 do - 0'1 MPa. | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w regulator próżni | Tak |  |
|  | Wyposażony w wakuometr | Tak |  |
|  | Ssak wyposażony w filtr antybakteryjny. | Tak |  |
|  | Paszport techniczny dostarczony wraz z aparatem. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji na ssak wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy, | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu lub podzespołu, uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 13

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Inhalator ultradźwiękowy

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz | Tak |  |
|  | Elektroniczny panel kontrolny z przyciskami | Tak |  |
|  | Ekran LCD | Tak |  |
|  | Regulacja intensywności pracy, prędkości wentylatora, czasu pracy, temperatury | Tak |  |
|  | Obudowa z tworzywa ABS | Tak |  |
|  | Filtr antybakteryjny | Tak |  |
|  | Zewnętrzny ogrzewacz pary | Tak |  |
|  | Średnica cząstek 0,5÷ 6μm | Tak |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków 1,7MHz | Tak |  |
|  | Prędkość inhalowania 0÷ 5ml/min | Tak |  |
|  | Pojemność naczynka na lek max 30ml | Tak |  |
|  | Wydajność nawiewu 0÷ 30l/min | Tak |  |
|  | Temperatura termoaerozolu max 38°C | Tak |  |
|  | Praca ciągła | Tak |  |
|  | Urządzenie mobilne zamontowane na wózku jezdnym | Tak |  |
|  | Wyposażenie |  |  |
|  | Naczynie na lek szt. 50 | Tak |  |
|  | Ustnik szt. 20 | Tak |  |
|  | Maska aerozolowa dla dorosłych szt. 10 | Tak |  |
|  | Maska aerozolowa dla dzieci szt. 5 | Tak |  |
|  | Filtr antybakteryjny szt. 10 | Tak |  |
|  | Butla z rurkami szt. 1 | Tak |  |
|  | Statyw butli szt. 1 | Tak |  |
|  | Wózek jezdny szt. 1 | Tak |  |
|  | Statyw wózka szt. 1 | Tak |  |
|  | Przewód zasilający szt. 1 | Tak |  |
|  | Inne wymagania |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż i uruchomienie w cenie urządzenia | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatów dla personelu medycznego w cenie urządzenia | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 14

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Zestaw narzędzi do zabiegów tracheostomii przezskórnej

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok prod. 2018. | Tak |  |
|  | Kleszczyki do opatrunków proste typ foersterballenger długość 180mm z zamkiem | Tak |  |
|  | Naczynie laboratoryjne stalowe pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm. | Tak |  |
|  | Uchwyt skalpela nr 3 długość 125 mm | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tępo tępe | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna typ mc indoe delikatna prosta długość 150 mm | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna prosta typ gillies końcówka robocza 1/2 ząbki długość 155 mm | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ halstedmosquito odgięte długość 125 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm | Tak |  |
|  | Haczyk operacyjny do tchawicy delikatny jednozębny ostry długość 165 mm | Tak |  |
|  | Haczyk operacyjny do tchawicy delikatny czterozębny ostry 7,5x14 mm długość 165 mm | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ crile-wood delikatne długość 150 mm z zapadka dolna szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | Tak |  |
|  | Zacisk opatrunkowy typ backhaus odgięty 50 stopni długość 110 mm rozstaw szczęk 14 mm | Tak |  |
|  | Rozszerzacz do tchawicy typ trousseau dwuszczękowy dł.120 mm. | Tak |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej ( spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej ( nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix - zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia | Tak |  |
|  | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi ( ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) | Tak |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez Oferenta, na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta lub próbek w postaci narzędzi w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych produktów. | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk) , skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium. | Tak |  |
|  | Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane. | Tak |  |
|  | Wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji: min.36 miesięcy | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 15

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Pulsoksymetr transportowy

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Pulsoksymetr dla dorosłych | Tak |  |
|  | Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej co najmniej 2.4” i rozdzielczości 320x240 | Tak |  |
|  | Tryby pracy: monitorowanie oraz wyrywkowa kontrola | Tak |  |
|  | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości saturacji i częstości pulsu | Tak |  |
|  | Wyświetlanie wskaźnika amplitudy tętna | Tak |  |
|  | Alarmy: - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna - ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej saturacji - ustawianie dolnej i górnej granicy alarmowej częstości pulsu | Tak |  |
|  | Zasilanie: - z sieci prądu zmiennego 230V/50Hz - ładowarka - z wewnętrznego akumulatora - czas pracy co najmniej 20 godzin | Tak |  |
|  | Waga urządzenia < 400 g | Tak |  |
|  | Ochrona pulsoksymetru przed przedostaniem się płynu i ciał stałych co najmniej IPX2 | Tak |  |
|  | Możliwość przesyłania danych do komputera osobistego poprzez przewód lub port podczerwieni | Tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych – 3 szt. do każdego aparatu | Tak |  |
|  | Ładowarka – po 1 szt. (dla każdego aparatu) | Tak |  |
|  | Akumulator lub pakiet akumulatorów – po 2 szt. (dla każdego aparatu) | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim – dla każdego aparatu | Tak |  |
|  | Paszport techniczny – dla każdego aparatu | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Uruchomienie i szkolenie z obsługi aparatów dla personelu medycznego w cenie urządzeń | Tak |  |
|  | Instrukcja serwisowa – 1 szt. | Tak |  |
|  | Szkolenie serwisowe dla personelu technicznego w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem – min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Przeglądy techniczne w okresie gwarancji wraz z materiałami do nich użytymi wykonywane bezpłatnie co najmniej raz w roku | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 16

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Stojaki do kroplówek mobilne z gniazdem elektrycznym

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Stojak wyposażony w 5 gniazdowy przedłużacz z uziemieniem i podświetlanym wyłącznikiem | Tak |  |
|  | Stojak wyposażony w dwa wieszaki i dwa pojemniki na butelki | Tak |  |
|  | Podstawa wyposażona w kółka gumowe | Tak |  |
|  | Wieszaki i głowice wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Wysięgnik wykonany z rur stalowych pokrytych chromowaną warstwą ochronną | Tak |  |
|  | Wysokość maksymalna statywu 2000 mm | Tak |  |
|  | Wysokość minimalna statywu 1500 mm | Tak |  |
|  | Zamontowany półka ze stali kwasoodpornej INOX do postawienia pompy infuzyjnej. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
|  | Montaż, uruchomienie | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Maksymalnie 3 naprawy gwarancyjne tego samego podzespołu uprawniające do wymiany aparatu na nowy | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 17

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Szafki medyczne przyłóżkowe specjalistyczne dla intensywnej terapii

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szerokość szafki: 430 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | Tak |  |
|  | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | Tak |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | Tak |  |
|  | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | Tak |  |
|  | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | Tak |  |
|  | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | Tak |  |
|  | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | Tak |  |
|  | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | Tak |  |
|  | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | Tak |  |
|  | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | Tak |  |
|  | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności ze znakiem CE, WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami, Certyfikat ISO 13485:2012 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zgłoszeniu awarii – max.72 godz. robocze. tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 08:00 do 15:00. Przez czas reakcji serwisu rozumie się przystąpienie do naprawy urządzenia w siedzibie zamawiającego. Odstępstwo od określonego wyżej terminu może nastąpić jedynie za zgodą zamawiającego. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 18

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Drobny sprzęt chirurgiczny (nożyczki chirurgiczne 2 rodzaje, pęseta

anatomiczna, pęseta chirurgiczna, trzonek do noża, pean, imadło, kocher)

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne preparacyjne typ mayo odgięte długość 165 mm ostrza tępo tępe | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne preparacyjne proste długość 115 mm ostrza ostro ostre | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta Końcówka robocza 1/2 ząbki długość 160 mm | Tak |  |
|  | Trzonek do noża ( uchwyt skalpela ) nr 3 długość 125 mm | Tak |  |
|  | Kocher-kleszczyki naczyniowe typ Leriche proste długość 150 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm końcówki robocze 1x2 ząbki | Tak |  |
|  | Pean-kleszczyki naczyniowe typ Leriche proste długość 140 mm delikatne skok ząbków 0,6 mm | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ crile-murray długość 150 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm | Tak |  |
|  | Wykonane ze stali nierdzewnej ( spełniającej wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej ( nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania - Data Matrix - zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia | Tak |  |
|  | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi ( ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności- odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) | Tak |  |
|  | Zamawiający zastrzega możliwość wezwania do dostarczenia przez Oferenta, na każdym etapie postępowania oryginalnego, ogólnie dostępnego katalogu producenta lub próbek w postaci narzędzi w celu weryfikacji parametrów zaoferowanych produktów. | Tak |  |
|  | Nie dopuszcza się tolerancji w rozmiarach długości, wymiarów ostrzy (szczęk) , skoku ząbków lub kątów zakrzywienia ze względu na kompatybilność z posiadanym instrumentarium. | Tak |  |
|  | Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być nowe i nieużywane | Tak |  |
|  | Wykonanie przed producenta wszystkich produktów w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji: min.36 miesięcy | Tak |  |
|  | Możliwość zakupu części zamiennych po okresie gwarancji. | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 19

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Stolik do narzędzi

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Dwa proste blaty wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Uchylne stalowe miski szt. 2 | Tak |  |
|  | Stelaż zamocowany na 4 kółkach o średnicy 50÷80mm w tym dwa z blokadą | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite: - szerokość 40÷50cm - długość 70÷ 80cm - wysokość 140cm +/-10 mm | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2a – wymagania zamawiającego wobec przedmiotu zamówienia: pakiet 20

Producent …………………………         Kraj ………………………

Aparat /typ/ ………………..........           Rok produkcji  2018

ZESTAWIENIE  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH

Stolik do narzędzi typu "przyjaciel"

| Lp. | Parametry i funkcje | Wymóg /wartość graniczna | Wymagany opis spełnienia wymogu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | Tak |  |
|  | Blat wykonany ze stali nierdzewnej z pogłębnikiem bez możliwości obracania wokół osi | Tak |  |
|  | Stelaż wykonany ze stali nierdzewnej | Tak |  |
|  | Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona w: - cztery koła o średnicy max 80mm w tym 2 z blokadą | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości blatu w zakresie 80cm÷130cm | Tak |  |
|  | Wymiary blatu: - szerokość 40÷50cm - długość 70÷ 75cm | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim - 1 szt. | Tak |  |
|  | Certyfikaty dopuszczenia do stosowania w medycynie: polskie oraz międzynarodowe | Tak |  |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
|  | Okres gwarancji wraz z oprzyrządowaniem - min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  |

.............................., data ............ 2018 r.

(miejscowość)

…………………………………………….

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie uprawniającym do występowania

w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 3 – projekt umowy dostawy

U M O W A

ZP/2501/……/2018

zawarta dnia ............. 2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

Tadeusz Bochnia	- Dyrektor Szpitala

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1759, ze zmian.) Strony zawierają Umowę o następującej treści:

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem Umowy jest dostawa i instalacja w miejscu wskazanym przez Zamawiającego ................…………… zwanego dalej urządzeniem, o parametrach i wyposażeniu określonym w załączniku Nr 2 do Umowy, będącym kopią załącznika nr 2a do oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym (znak 1/PN/2018)

- Przedmiot Umowy obejmuje ponadto:

- przekazanie Zamawiającemu urządzenia do eksploatacji, a także objęcie go gwarancją ,w okresie oraz na zasadach określonych w załączniku nr 2.

- przeszkolenie pracowników medycznych Zamawiającego w zakresie działania i obsługi urządzenia.

- przeszkolenie pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie bieżącej konserwacji urządzenia, a także jego przeglądów okresowych, wynikających z zaleceń producenta urządzenia, w okresie pogwarancyjnym

- inne zobowiązania Wykonawcy wynikające z Umowy.

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy.

§2

Terminy

- Wykonanie przedmiotu Umowy – do …………2018 r.

- Za datę wykonania przedmiotu Umowy uznaje się datę podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu zdawczo-odbiorczego, wg wzoru załącznik nr 3 do Umowy (w siwz załącznik nr 5)

- Terminy wykonania zobowiązań wynikających z §1, ust. 2, pkt 2.1 - 2.3 Wykonawca jest zobowiązany ustalać z Zamawiającym.

§3

Cena przedmiotu Umowy

- Za wykonanie przedmiotu Umowy strony uzgadniają wynagrodzenie zgodne z zestawieniem asortymentowo-wartościowym, będącym załącznikiem Nr 1 do Umowy.

- Cena o której mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

- wartość przedmiotu Umowy,

- oprogramowania informatycznego (jeśli dotyczy)

- koszty pakowania i wymaganego oznakowania dla potrzeb transportu urządzenia,

- wszelkie koszty transportu urządzenia do Zamawiającego,

- koszty ubezpieczenia urządzenia, do dnia przekazania urządzenia do eksploatacji,

- koszty załadunku i rozładunku urządzenia u Zamawiającego,

- zainstalowanie i uruchomienie urządzenia,

- koszty szkolenia pracowników personelu medycznego i technicznego Zamawiającego,

- wszelkie koszty opłat pośrednich (cła), opłaty i należności celne, podatek VAT, wszelkie koszty dojazdów.

- koszty wycofania urządzenia z eksploatacji, w tym w szczególności ekspertyzy stanu technicznego urządzenia, uzasadniającego jego wycofania z eksploatacji, deinstalacji, wywozu, utylizacji itp.). Do czynności wynikających z treści niniejszego przepisu Wykonawca przystąpi maksymalnie w ciągu 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zgłoszenia.

§4

Warunki płatności

- Płatność będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie całego przedmiotu Umowy, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w § 2 ust.2.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§5

Należyte wykonanie Umowy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie urządzenia do używania.

- Wraz z urządzeniem Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- karty gwarancyjne,

- wykaz autoryzowanych punktów serwisowych  w okresie gwarancyjnym,

- instrukcję użytkowania urządzenia w języku polskim,

- instrukcję serwisową urządzenia (nie dotyczy pakietu nr 7)

- zestawienie terminów wszystkich wymaganych (przez producenta urządzenia lub wynikających z przepisów prawa) przeglądów okresowych urządzenia w okresie gwarancji, do których przeprowadzenia w ramach wynagrodzenia umownego zostaje zobowiązany Wykonawca.

- zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie pogwarancyjnym,

- specyfikację katalogową (handlową) urządzenia,

- wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji urządzenia,

- kopię dokumentów w języku polskim dopuszczających urządzenie do obrotu i do używania wydanych przez podmioty upoważnione do wydawania (deklaracje zgodności, świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu, świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania lub pozytywne opinie).

- Przeszkolenie, o którym mowa w § 1, ust. 2 pkt 2.3 zostanie potwierdzone wydaniem osobom przeszkolonym certyfikatów (zaświadczeń).

- Wykonawca jest zobowiązany do umożliwienia przedstawicielom Województwa Mazowieckiego (kontrolerom i wizytatorom) przeprowadzenia kontroli lub wizytacji, przedmiotu Umowy, w każdym stadium jej realizacji.

- Odbiór urządzenia odbywać się będzie na podstawie protokołu odbioru  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 3 do Umowy, w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy.

§6

Gwarancja

- Wykonawca gwarantuje, zadeklarowaną jakość dostarczonych i zamontowanych urządzeń, zastosowanie właściwych i pozbawionych wad urządzenia i materiałów, niezawodność eksploatacyjną, odpowiednie i solidne wykonanie oraz, że dostarczone urządzenie jest fabrycznie nowe, pochodzi z bieżącej produkcji (nie wystawowe), odpowiada wymaganiom określonym w ustawie o Wyrobach Medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz.U. 2017 poz. 211  ze mianami.)

- Wykonawca udziela pełnej gwarancji na dostarczone urządzenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnej naprawy lub wymiany każdego z elementów, podzespołów lub zespołów urządzeń dostarczonego urządzenia, które uległo awarii.

- Gwarancja biegnie od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 2, ust.2.

- Uruchomienie urządzenia:

- Zamawiający w terminie 14 dni od daty przekazania urządzenia do eksploatacji i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, dokona jego zbadania, a w razie stwierdzenia wad, zgłosi w terminie do 30 dni reklamację Wykonawcy.

- Wykonawca w ciągu 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia reklamacji, rozpatrzy ją, a w przypadku jej uznania, zobowiązany jest w terminie do 14 roboczych dni do wymiany wadliwego podzespołu na takie samo urządzenie bez wad, bez żadnej dodatkowej dopłaty, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi za ukryte wady i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

- Uprawnienia Zamawiającego przewidziane w ust. 6 nie wyłączają pozostałych uprawnień z tytułu gwarancji.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą wadliwego przedmiotu Umowy na nowy, jego wysyłką, odbiorem i dostarczeniem do Zamawiającego lub z importem części zamiennych bez udziału Zamawiającego.

- Dostarczone urządzenie może być rozpakowane jedynie przez przedstawiciela Wykonawcy.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe w przedmiocie Umowy, stwierdzone u Zamawiającego po rozpakowaniu urządzenia na podstawie specyfikacji katalogowej (handlowej) urządzenia.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia urządzenia spowodowane nie przestrzeganiem przez pracowników Zamawiającego instrukcji jego użytkowania.

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu nieograniczony dostęp możliwości zgłaszania awarii: telefonicznie, faksem bądź pocztą elektroniczną przez 24 godziny, w okresie gwarancji.

- Wykonawca ma obowiązek naprawy uszkodzonego urządzenia zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Umowy.

- Każda naprawa gwarancyjna trwająca minimum 1 dzień powoduje przedłużenie okresu gwarancyjnego o czas trwania naprawy.

- Trzy naprawy tego samego elementu, podzespołu w okresie gwarancyjnym powodują wymianę tego elementu, podzespołu na nowy

- Zgodnie z zaleceniami producenta Wykonawca wykona w okresie gwarancji, w ramach wynagrodzenia umownego, przeglądy techniczne, konserwacje i naprawy gwarancyjne urządzenia.

- termin przeprowadzenia przeglądu technicznego, konserwacji i naprawy Wykonawca uzgodni z Działem Aparatury Medycznej.

- przeprowadzenie przeglądu technicznego, konserwacji, napraw Wykonawca potwierdzi stosownym protokołem i przekaże go Zamawiającemu.

- Wszelkie naprawy odbywają się z uwzględnieniem transportu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska niczym nieograniczony dostęp do urządzenia w godzinach pracy Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia protokołu przeglądu technicznego w ostatnim dniu upływu gwarancji na urządzenie lub jego elementy (wyposażenie).

- W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o spowodowanie przeprowadzenia ekspertyzy. Wybór podmiotu dokonującego ekspertyzę zostanie dokonany w uzgodnieniu między stronami.

- Jeżeli reklamacja Zamawiającego okaże się uzasadniona, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca.

- Postanowienia niniejszego § 6 określającego warunki gwarancji, Wykonawca umieści w treści karty gwarancyjnej, którą przekaże Zamawiającemu.

§7

Kary umowne

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań niniejszej Umowy w formie kar umownych.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca;

- w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu Umowy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym;

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po jego stronie, w wysokości co najmniej 10% wartości Umowy.

- jeżeli awaria urządzenia nie zostanie usunięta w okresie 5 dni roboczych od zgłoszenia awarii, Wykonawca zostanie obciążony wszelkimi kosztami z tytułu wykonania badań pacjentów poza terenem Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

- Kary umowne wskazane w pkt  1b) oraz d) nie będą naliczane w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego na czas przedłużającej się naprawy

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1, będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonej kwoty kar umownych z płatności należnej Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy.

- W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę ustalonego terminu realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający może jednostronnie wypowiedzieć Umowę Wykonawcy.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 8

Zmiany do Umowy

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach i na określonych warunkach:

- Dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- Dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- Dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy,

- Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności  uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana umowy wymaga zgody obu Stron

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawcy nie przysługują w takim przypadku żadne roszczenia odszkodowawcze.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, nie wykonuje lub nienależycie wykonuje Umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 6.2 i 6.3 ustępu 6 niniejszego paragrafu.

§ 9

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 z późń. zmianami). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji Umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego ,ustawy - Prawo zamówień publicznych. oraz ustawy o  działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY 					                          WYKONAWCA

## Załącznik nr 4 – projekt umowy powierzenia i przetwarzania

UMOWA POWIERZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

nr  ………………………………………………………….…..

zawarta w dniu ……………………………………………….

zwana dalej „Umową Powierzenia”

zawarta dnia ............. 2018 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa  - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

NIP: ......................., REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

Strony niniejszej umowy łączy Umowa nr ……………………………............…… z dnia ………………………………. na okres od …………………… do …………………….

Strony zawierają Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych o treści jak poniżej.

§ 1

Powierzenie przetwarzania danych

  - W związku z zawarciem w dniu ……  …..  pomiędzy wyżej wymienionymi Stronami umowy nr ……………………………………….….    zwaną dalej Umową Dostawy

  - Zamawiający stosownie do  art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. (tj. Dz. U. z  2016 r. poz. 922 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, powierza przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu Umowy, a także  czynności Wykonawcy związanych z udzieloną gwarancją, asystą techniczną i opieką merytoryczną i serwisową, w tym usuwania awarii urządzenia i oprogramowania  oraz usterek w zbiorach danych przetwarzanych za pomocą oprogramowania.

  - Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych osobowych gromadzonych za pomocą aparatu/ oprogramowania:

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….…

  - Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone dane osobowe wyłącznie w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie Dostawy.

- Zamawiający jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Ustawy.

- Dane osobowe w zależności od potrzeb będą przetwarzane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub w siedzibie Wykonawcy. Fakt każdorazowego przekazania danych osobowych Wykonawcy przez Zamawiającego poza jego siedzibę, potwierdza na piśmie upoważniony pełnomocnik Wykonawcy.  Po wykonaniu czynności, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy Powierzenia, Wykonawca niezwłocznie, zobowiązuje się usunąć wszelkie pozostające w jego dyspozycji dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy.

§ 2

Zasady przetwarzania danych

  - Stosownie do wymogów Ustawy Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wykonania Umowy Dostawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w §1 środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w zakresie określonym w art. 36-39 Ustawy.

  - Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą, przy użyciu urządzeń i systemów informatycznych zapewniających zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

  - Wszelkie decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych, odbiegających od ustaleń zawartych w niniejszej umowie, powinny być przekazywane drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem ich nieważności i ponoszenia odpowiedzialności za nie przez stronę podejmującą decyzje bez uwzględnienia.

§ 3

Zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych

Wykonawca zobowiązuje się spełnić warunki, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnić wymagania, o których stanowi art. 39a Ustawy. W szczególności zobowiązuje się do:

    - zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem,

    - dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych, w tym obsługi systemu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład służących do przetwarzania danych, wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,

    - zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych,

    - prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

    - dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Umowy powierzenia, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o zachowaniu w tajemnicy tych danych.

§ 4

Współdziałanie Stron

- Wykonawca nie może powierzyć wykonania zadań wynikających z niniejszej Umowy Powierzenia innej osobie lub firmie bez uprzedniej zgody Zamawiającego na piśmie.

- Zamawiający ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy Powierzenia przez Wykonawcę poprzez przeprowadzenie kontroli sposobu przetwarzania danych osobowych przeprowadzanych przez Wykonawcę oraz prawo żądania złożenia pisemnych wyjaśnień przez Wykonawcę.

- W przypadku kontroli, o której mowa w pkt. 2 przedstawiciel Zamawiającego sporządza protokół, który podpisują i otrzymują przedstawiciele obu stron. Przedstawiciel Wykonawcy może wnieść jednostronnie zastrzeżenia do protokółu. Zamawiający może zredagować i żądać wykonania zaleceń pokontrolnych, o ile są one zgodne z Umową Powierzenia oraz określić termin ich realizacji.

§ 5

Czas obowiązywania Umowy powierzenia

Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas obowiązywania gwarancji, określonej w Umowie  Dostawy.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu Umowy Przetwarzania

W terminie do trzech dni po zakończeniu ukresu obowiązywania Umowy Powierzenia, Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich, będących w jego dyspozycji, nośników danych zawierających dane osobowe.

§ 7

Warunki odstąpienia od Umowy powierzenia

Umowa powierzenia może zostać wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym bez okresu wypowiedzenia w przypadku:

- rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowienia niniejszej Umowy powierzenia.

- wyrządzenia przez Wykonawcę przy realizacji Umowy Powierzenia szkody Zamawiającemu lub klientowi Zamawiającego,

- uporczywego wstrzymywania się z realizacją zaleceń pokontrolnych,

- wszczęcia postępowania sądowego przeciw Wykonawcy w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych,

- w sytuacji rozwiązania Umowy Dostawy.

§ 8

Postanowienia końcowe

- W przypadku wygaśnięcia lub odstąpienia jednej ze stron od niniejszej Umowy  powierzenia Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zwrotu powierzonych mu danych osobowych oraz skasowania wszelkich kopii tych danych, będących w posiadaniu Wykonawcy oraz podjąć stosowne działania w celu wyeliminowania możliwości dalszego przetwarzania danych powierzonych na podstawie niniejszej Umowy powierzenia.

- Wszelkie zmiany do Umowy powierzenia powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową powierzenia  zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

- Umowa wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część wchodzi w życie z dniem jej zawarcia.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający				                                             	                          Wykonawca

## Załącznik nr 5 – wzór protokołu odbioru dostawy urządzenia

............................

Pieczęć nagłówkowa Podmiotu leczniczego

PROTOKÓŁ DOSTAWY, MONTAŻU, PIERWSZEGO URUCHOMIENIA, SZKOLENIA PERSONELU I ODBIORU KOŃCOWEGO

DOTYCZY UMOWY NR (umowa z wykonawcą)  ………………………… z dnia ………………..

CZĘŚĆ A - DOSTAWA

W dniu ………………………… r. dostarczono do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie n/w wyroby z niezbędnym oprzyrządowaniem:

| Nazwa wyrobu | Dostarczona ilość | Wartość brutto [zł] |
| --- | --- | --- |

CZĘŚĆ B - MONTAŻ I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* montażu. Stwierdzam, że dokonano prawidłowego montażu wyrobów wymienionych w części A protokołu zgodnie z poniższym postanowieniem:

| Miejsce montażu | Ilość zamontowanych urządzeń |
| --- | --- |

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania pierwszego uruchomienia.

Stwierdzam, że wszystkie w/w urządzenia zostały uruchomione i działają bez zarzutu.

Dostarczono wszelką niezbędną dla w/w wyrobów dokumentację, w tym karty gwarancyjne, w wymaganej ilości egzemplarzy.

CZĘŚĆ C - SZKOLENIE PERSONELU

Opisane w części A wyroby wymagały*/nie wymagały* dokonania szkolenia personelu.

Dostawca dokonał szkolenia personelu w zakresie działania i obsługi wyrobu opisanego w części A.

| Nazwa wyrobu | Liczba przeszkolonych osób |
| --- | --- |

CZĘŚĆ D - ODBIÓR KOŃCOWY

Stwierdzono terminowe*/nieterminowe* wywiązanie się Dostawcy z postanowień zawartej z nim umowy w zakresie dostawy wyrobów opisanych w części A.

Opóźnienie Dostawcy podlegające naliczeniu kar umownych wynosi 0  dni.

DOSTAWCA                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY