Ciechanów dnia 10.09.2018 r.

AT - ZP/2501/70/18

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

dotyczy: postępowania na dostawę materiałów do diagnostyki laboratoryjnej  (70 PN 18)

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie udziela odpowiedzi na przesłane przez Wykonawców zapytania, dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

| Lp. | pytanie | odpowiedź |
| --- | --- | --- |
| Dotyczy Pakietu nr 1: |  |  |
| 1 | Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie w Załączniku nr 2a dla pakietu 1 – „wykaz oznaczeń” jaką metodą Zamawiający wymaga oznaczania kreatyniny: Jaffe, czy enzymatyczną? | Met.enzymatyczną |
| 2 | Czy w Załącznik nr 4a dla pakietu 1 –„warunki graniczne dla analizatora i odczynników” Zamawiający dopuści 5 odczynników wymagających połączenia dwóch gotowych płynnych części składowych (przelanie R2 do R1) przed wstawieniem do aparatu, a w przypadku żelaza dodanie gotowej kapsułki kwasu askorbinowego jako aktywatora? | Dopuszcza |
| 3 | Czy w Załącznik nr 4a dla pakietu 1 –„warunki graniczne dla analizatora i odczynników” Zamawiający dopuści 1 odczynnik (mleczany) bez kodu kreskowego? | Nie dopuszcza |
| 4 | Prosimy o doprecyzowanie czy w Załącznik nr 4a dla pakietu 1 –„warunki graniczne dla analizatora i odczynników” w punkcie 37, Zamawiający wymaga dodatkowego komputera o podanych parametrach, czy opis dotyczy jednostki sterującej analizatorem? | Zamawiający wymaga dodatkowego zestawu komputerowego o wyposażeniu i parametrach określonych w pkt. 37. zgodnie z wymaganiami dostawcy systemu informatycznego |
| 5 | W związku z wymogiem zainstalowania klimatyzatora (Załącznik nr 4a dla pakietu 1 –„warunki graniczne dla analizatora i odczynników” punkt 43), zwracamy się z prośbą o podanie metrażu pomieszczania, w którym pracować ma analizator biochemiczny. | 76m³ |
| 6 | dotyczy załącznika nr 2a dla pakietu 1 do SIWZ, Wykaz oznaczeń Czy Zamawiający wymaga aby oznaczanie stężenia elektrolitów odbywało się metodami bezpośrednimi? | Dopuszcza met. bezpośrednie i pośrednie |
| 7 | dotyczy załącznika nr 4a dla pakietu 1 do SIWZ, Punkt 3 Czy Zamawiający dopuści analizator wyprodukowany w 2012 roku o udokumentowanym stanie technicznym i po przeglądzie wykonanym przez serwis Wykonawcy? Z uwagi na warunki „pełnej gwarancji” przez cały okres trwania umowy dzierżawy Zamawiający będzie miał zapewnione poprawne funkcjonowanie dzierżawionej aparatury. | Zamawiający dopuszcza urządzenie wyprodukowane nie później niż w 2012 r., z tym jednakże zastrzeżeniem, że jeśli nie jest to urządzenie nowe, nieużywane oferent potwierdzi właściwy stan techniczny analizatora oraz jego gotowość do wykonywania analiz laboratoryjnych stosowną opinią sporządzona przez autoryzowany serwis producenta urządzenia. |
| 8 | dotyczy załącznika nr 4a dla pakietu 1 do SIWZ, Punkt 14 Czy Zamawiający wymaga precyzyjnego oznaczenia frakcji bilirubiny sprzężonej Bc i niesprzężonej Bu oraz bilirubiny delta u noworodków? | Dopuszcza |
| 9 | dotyczy załącznika nr 4a dla pakietu 1 do SIWZ, punkt 16 Czy Zamawiający wymaga, by oferowany system/aparat dozował odczynniki przy użyciu końcówek jednorazowego użytku? | Wymaga, aby system dozowania wykluczał kontaminację odczynników w największym stopniu |
| 10 | dotyczy projektu umowy – załącznik nr 6 do SIWZ, paragraf 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane? | Nie. |
| 11 | dotyczy SIWZ, paragraf III pkt 2 Czy Zamawiający dopuści dołączenie do uzupełnienia oferty dokumentów wymienionych w SIWZ w paragrafie III. “Opis przedmiotu zamówienia” punkcie 2 w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD? | Dopuszcza po warunkiem, że nośnik elektroniczny zawiera zapisy, które można odczytać na komputerze zamawiającego |
| 12 | dotyczy SIWZ, paragraf III pkt 2 Czy w przypadku załączania do uzupełnienia oferty dokumentów wymienionych w SIWZ w paragrafie III “Opis przedmiotu zamówienia” punkcie 2 z uwagi na dużą liczbę stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy? | Nie |
| Dotyczy Pakietu nr 2: |  |  |
| 1 | Prosimy o udzielenie informacji do jakiego systemu informatycznego ma być podłączony analizator pasków do moczu oraz o wskazanie kontaktu do administratora sieci informatycznej szpitala w celu uzgodnienia warunków i kosztu podłączenia. | AMMS/InfoMedica |
| 2 | Czy Zamawiający dopuszcza wykaz dostaw tożsamych z oferowanym przedmiotem zamówienia? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie. Jeśli tak, to prosimy o odpowiednie skorygowanie treści Załącznika nr 8 do SIWZ (Oświadczenie wstępne), gdzie Zamawiający określił wymaganie potwierdzenia wykonania dostaw odczynników immunodiagnostycznych, podczas gdy przedmiotem tego postępowania są odczynniki biochemiczne, paski do badania moczu i odczynniki koagulologiczne. | Dotyczy wykazu dostaw tożsamych z oferowanym systemem{analizator plus odczynniki}Zamawiający zmodyfikował formularz oświadczenia wstępnego, korygują omyłkę pisarską |
| 3 | Czy w odniesieniu do Pakietu nr 2 Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie wykonawcy na sumę gwarancyjną 100.000? Suma ubezpieczenia określona w SIWZ jest niewspółmiernie wysoka w porównaniu do wartości przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 2, co może w obecnym kształcie pozbawić Zamawiającego możliwości skorzystania z dodatkowych ofert mniejszych wykonawców spełniających pozostałe wymagania SIWZ.. | Nie akceptujemy propozycji wykonawcy |
| 4 | Czy Zamawiający dopuszcza analizator nie oznaczający barwy moczu, skoro Zamawiający dopuszcza wprowadzanie informacji o barwie w parametrach dodatkowo punktowanych ? | Dopuszcza |
| 5 | Czy zapis w tabeli parametrów punktowanych "Materiał kontrolny od producenta" należy rozumieć jako materiał kontrolny od producenta oferowanego analizatora i pasków do analizy moczu? | Dopuszcza materiał kontrolny do oferowanego analizatora potwierdzony dokumentem{ulotka do materiału kontrolnego} |
| 6 | Czy Zamawiający wymaga zewnętrznej międzylaboratoryjnej kontroli jakości badań niezależnej od producenta oferowanego analizatora i pasków do analizy moczu? | Dopuszcza |
| 7 | Czy Zamawiający dopuszcza materiał do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości pomiarów dla oferowanego aparatu z zakresami dla dostarczanych pasków testowych na 2 poziomach: prawidłowym i patologicznym? Jeśli nie to prosimy o wyjaśnienie, skoro wiadomo, że przedmiot zamówienia dotyczy badań wykonywanych w technice półilościowej, gdzie kontrola na dwóch poziomach jest w zupełności wystarczająca i powszechnie stosowana. | Dopuszcza |
| 8 | Czy Zamawiający dopuszcza prędkość wirowania dla wirówki w zakresie 500 – 4000 rpm i pojemność rotora: 24 probówki szklane stożkowe 10 ml (wymiary probówki: Ø 16 mm, wys. 105 mm)? | Dopuszcza |
| 9 | Czy Zamawiający dopuszcza prędkość wirowania dla wirówki w zakresie 500 – 6000 rpm i pojemność rotora: 24 probówki szklane stożkowe 10 ml (wymiary probówki: Ø 16 mm, wys. 105 mm)? | Dopuszcza |
| 10 | Czy Zamawiający dopuszcza wyświetlacz wirówki LED o lepszych parametrach użytkowych, niż LCD? Jeśli nie, to prosimy o wyjaśnienie. | LED |
| Dotyczy Pakietu nr 3: |  |  |
| 1 | Czy Zamawiający dopuści analizator z możliwością ręcznego wpisania parametrów kalibracji podanej przez producenta dla każdej serii odczynnika? | Dopuszcza |
| 2 | Proszę o podanie do jakiej sieci informatycznej ma być podłączony analizator? | AMMS/InfoMedica |
| 3 | Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu nie dającego możliwości wyznaczenia stężenia fibrynogenu jako pochodnej z oznaczenia czasu protrombinowego? Dostępna metoda to fibrynogen met. Claussa. | Zamawiający preferuje met. Claussa oznaczania fibrynogenu, dodatkowo dopuszcza wyznaczanie fibrynogenu jako pochodna PT |
| 4 | W odniesieniu do pkt. 3 parametrów ocenianych prosimy o przyznanie maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie w którym trwałość kalibracji nie jest określona w ulotce odczynnikowej, ponieważ zależy tylko od serii odczynnika. Oznacza to, że kalibracja jest trwała przez całą serię danego odczynnika, natomiast serie odczynnika zmieniają się rzadko (w praktyce nie częściej niż raz na 6 miesięcy). Konieczność wykonania kalibracji tylko przy nowej serii odczynnika jest związana z zastosowaniem prekalibracji czyli kalibracji zapisanej w kodzie odczynnikowym. | Zgodnie z siwz |
| 5 | Prosimy o doprecyzowanie czy w pkt. 1 i 9 parametrów ocenianych oferent ma wymienić oceniane cechy kolejno dla poszczególnych odczynników czyli kolejno: PT, APTT, fibrynogen, ATIII, D-Di? Byłoby to uzasadnione faktem, że oceniane w tych punktach parametry (gotowość do użycia i objętość) mogą być różne dla poszczególnych odczynników z oferty? | Każdy odczynnik do wykonania testu będzie oceniany oddzielnie, a punkty będą sumą dla ocenianego parametru. |

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa