Ciechanów, dnia 15.03.2018 r.

AT-ZP/2505/28 PU 18

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późniejszymi zmianami) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów dla Sterylizatorni, zgodnie z załącznikiem nr 2 – „zestawienie asortymentowo-wartościowe” i wymaganiach zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolnie wybrany pakiet lub pakiety.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy.

- W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o przesłanie oferty składającej się z:

-  wypełnionych formularzy ofertowych wg wzorów określonych w załącznikach nr 1 i 2,3  do

zaproszenia,

-  wypełnionego oświadczenia wg wzoru ustalonego w załączniku nr 5 do zaproszenia,

-  aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej wykonawcy.

- W celu wykazania, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom  zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą:

- Dokument lub dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia

posiada dopuszczenie do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach

medycznych z dnia z dnia 20 maja 2010 r.

- Oświadczenia:

  - producenta – tam gdzie wymieniona jest norma, na zgodność z normami

dotyczącymi niebiologicznych systemów kontroli sterylizacyjnych (odpowiednio:

odpowiadający ISO 867-1, ISO 1140-1) z podaniem klasy wskaźnika;

  - producenta – o parametrach punktu końcowego tam, gdzie ma to zastosowanie;

  - producenta – tam, gdzie jest oznaczone „nietoksyczny” o braku zawartości soli

metali ciężkich w substancji testów chemicznych;

  - niezależnej jednostki notyfikacyjnej – potwierdzenie klasy wskaźnika tam, gdzie

wymagano przy opisie wskaźnika – dotyczy pakietu 2.

- Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych.

- Foldery, ulotki, opisy lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie

przez oferowaną dostawę wymagań postawionych przez zamawiającego w zaproszeniu.

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 04.04.2018 r. godz. 1000,

na adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Otwarcie ofert odbędzie w tym samym dniu o godz. 1030, (Sekcja Zamówień Publicznych - pok. 20). Koperta powinna być opatrzona kodem: „MATERIAŁY  DLA C.S.  - 28/PU/18“ oraz opisana nazwą Wykonawcy.

Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami:

      - w  sprawach związanych z przedmiotem zamówienia – Bożena Michniak (Kierownik

Centralnej Sterylizatorni) - tel. 23 / 673 03 18

      - w zakresie proceduralnym – Ewa Katarzyna Jakimiec (Sekcja Zamówień Publicznych)

-  tel. 23 / 673 02 74, email- zp3@szpitalciechanow.com.pl

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa

## Załącznik nr 1 – formularz oferty

m.p.

OFERTA

dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres: ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

- Urząd Skarbowy w ....................................................

### II. Przedmiot oferty

- Dostawa materiałów dla Sterylizatornii, zgodnie z zestawieniem asortymentowo-wartościowym stanowiącymi załączniki do oferty oraz wymaganiach zamawiającego określonych w załączniku nr 3 do zaproszenia.

### III. Informacje dotyczące ceny oferty

| Nr pakietu | Nazwa pakietu | Wartość netto /zł./ | % VAT | Wartość brutto /zł./ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materiały opakowaniowe do sterylizacji |  |  |  |
| 2 | Wskaźniki do kontroli |  |  |  |
| 3 | ## Testy do myjni |  |  |  |
| 4 | ## Materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 5 | ## Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej |  |  |  |

IV. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

V. Spis treści oferty

| 1. | Oferta ................................................................ | - str. 1 |
| --- | --- | --- |
| 2. | ........................................................................... | - str. … |
| 3. | ........................................................................... | - str. … |
| n | ........................................................................... | - str. … |

.................................., data .........03.2018 r.

(miejscowość)                                                                                                       ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentowo- wartościowe

m.p.

## ZESTAWIENIE  ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE

## Pakiet  1  – Materiały opakowaniowe do sterylizacji

| Nr poz. |  | Asortyment (producent – wpisać) | Kod producenta |  | Ilość |  |  | Cena jedn. netto /PLN/ |  |  | VAT % |  | Wartość netto /PLN/ |  |  |  | Kwota VAT /PLN/ |  |  | Wartość brutto /PLN/ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 |  | Rękaw papierowo-foliowy ze wskaźnikiem do sterylizacji; para / tlenek etylenu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) płaski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 200 mb; szer. - 50 mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 200 mb; szer. - 75 mm |  |  | 11 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 200 mb; szer. - 100 mm |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 200 mb; szer. - 150 mm |  |  | 7 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z fałdą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 100 mb; szer. - 75 mm x 25 mm |  |  | 29 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 100 mb; szer. - 100 mm x 40-50 mm |  |  | 44 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 100 mb; szer. - 150 mm x 50 mm |  |  | 31 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 100 mb; szer. - 200 mm x 50-55 mm |  |  | 31 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dł. - 100 mb; szer. - 250 mm x 60-65 mm |  |  | 16 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Torebki papierowo- foliowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | a) płaskie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 75 mm x 200 mm |  |  | 3 200 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 75 mm x 300 mm |  |  | 2 400 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 100 mm x 250 mm |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 100 mm x 300 mm |  |  | 3 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 100 mm x 350 mm |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 150 mm x 350 mm |  |  | 2 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 250 mm x 380 mm |  |  | 500 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z fałdą |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 100 mm x 300 mm x 40 mm |  |  | 6 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 160 mm x 360 mm x 40 mm |  |  | 4 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar 200 mm x 40 mm x 50 mm |  |  | 1 000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Włóknina sterylizacyjna – przeznaczona do sterylizacji parą wodną i tlenkiem etylenu. Zgodność z PN EN 868-1 i EN 868-2 w rozmiarach: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 cm x 75 cm |  |  |  |  | 1 500 ark. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 cm x 90 cm |  |  |  |  | 1 250 ark. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Rękaw włóknina-folia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaski: długość 100m szerokość 200 mm |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................... PLN

## Pakiet  2  – Wskaźniki do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji

| Nr poz. | Asortyment (producent – wpisać) |  |  | Kod producenta |  | Ilość |  | Cena jedn. netto /PLN/ |  | VAT % |  | Wartość netto /PLN/ |  | Kwota VAT /PLN/ |  | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 |  | Zestaw testowy jednorazowego użytku typu Bowie & Dick (3,5min/134oC) |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kontrola wsadu – wskaźnik TST sterylizacja parowa (134OC/3,5min) 1 op. = 400 szt. + PCD |  |  | 8 op. (3200 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Test paskowy do kontroli sterylizacji parowej, emulacyjny klasy 6, 121oC / 15 min. |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Test paskowy do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu, zintegrowany klasy 5 wg ISO11140-1 dla sterylizatora na 100% tlenek etylenu |  |  | 300 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Taśma testowa do kontroli sterylizacji, szer. 18 mm, rolka 50 mb, ze wskaźnikiem na parę wodną |  |  | 250 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Taśma testowa naturalna szer. 24-25 mm, rolka 50 mb, bez wskaźnika do zamykania pakietów |  |  | 120 rolek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Test do kontroli skuteczności procesu mycia mechanicznego STF |  |  | 600 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Test do wykrywania pozostałych zanieczyszczeń białkowych szybki i czuły test nie wymagający inkubacji - 1 op. x 25 testów. Nie dopuszcza się testów gdzie substancja testowa jest w oddzielnej fiolce. |  |  | 1 op. x 25 testów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 90oC/5min np. Des-check |  |  | 2 800 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Test kontroli pracy zgrzewarek (test zgrzewu) |  |  | 250szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Nietoksyczny pisak, odporny na czynniki sterylizacyjne i działanie wody |  |  | 28 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Wskaźnik wieloparametrowy kl. IV do kontroli sterylizacji parą wodną 30 op. x 240 szt./480 |  |  | 30 op. x 240 szt / 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Wskaźnik wieloparametrowy kl. IV do kontroli sterylizacji tlenkiem etylenu 1 op. x 250 szt./500 |  |  | 1 op. x 250 szt / 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Szczotka do mycia narzędzi duża, włosie nylonowe, z rączką z tworzywa sztucznego, dł. 18 cm – 3,2 x 6,4 |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Szczoteczki do czyszczenia rurek tracheotomijnych z włosiem nylonowym, o rozmiarach: - duża – dł. 20 cm, dł. Wosia nylonowego 10 cm, śr. 1,25 cm - mała – dł. 11 cm, dł. Wosia nylonowego 5 cm, śr. 1,25 cm |  |  | 4szt. (po 2 każdego rodzaju) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Test kontroli penetracji pary – wsady rurowe i porowate, 1op. x 400 szt. wskaźników + przyrząd testów PCD (AB100) |  |  | 1 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................... PLN

## Pakiet  3  – Testy do myjni

| Nr poz. | Asortyment (producent – wpisać) |  |  | Kod producenta |  | Ilość |  | Cena jedn. netto /PLN/ |  | VAT % |  | Wartość netto /PLN/ |  | Kwota VAT /PLN/ | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |
| 1 |  | Wskaźnik testu do mycia narzędzi rurowych / kanałowych), (test blaszkowy umieszczany w oliwce) |  |  | 550 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Test do kontroli mycia ultradźwiękowego narzędzi kanałowych (test blaszkowy do uchwytu H) |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................... PLN

## Pakiet  4  – Materiały eksploatacyjne

| Nr poz. |  | Asortyment (producent – wpisać) |  |  |  | Kod producenta |  |  | Ilość |  | Cena jedn. netto /PLN/ |  | VAT % |  | Wartość netto /PLN/ |  | Kwota VAT /PLN/ |  | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  | Oryginalne naboje do sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL na 100% tlenek etylenu (odbiór zużytych opakowań) |  |  |  |  | 264 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Oryginalny papier do drukarki do sterylizatora Steri-Vac 5XL |  |  |  |  | 4 rolki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Autoczytnik 3M Attest Auto- Reader 390 do pary wodnej do inkubacji oraz odczytu szybkich testów biologicznych 3M Rapid z walidacją. |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do autoczytnika 3M Attest 390 Auto- Reader-para wodna (1292 E) |  |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Autoczytnik 3M Attest Auto- Reader 390 G do tlenku etylenu do inkubacji oraz odczytu szybkich testów biologicznych 3M Rapid z walidacją. |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do autoczytnika 3M Attest 390 G Auto- Reader- tlenek etylenu (1294) |  |  |  |  | 250 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................... PLN

W treści załącznika nr 2  zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, odwołuje się w sposób pomocniczy (przykładowy) do znaków towarowych. 
W ten sposób zamawiający wskazuje na preparaty, które są zamawiającemu znane i które spełniają jego wymagania. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów równoważnych do wskazanych przez zamawiającego jako przykładowe, pod warunkiem że spełniają  wymagania zamawiającego określone w załączniku, pod kątem składu, funkcjonalności i skuteczności.

Pakiet  5  – Preparaty do mycia i dezynfekcji maszynowej

| Nr poz. |  | Asortyment (producent – wpisać) |  |  |  | Kod producenta |  |  | Ilość |  | Cena jedn. netto /PLN/ |  | VAT % |  | Wartość netto /PLN/ |  | Kwota VAT /PLN/ |  | Wartość brutto /PLN/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1 |  |  | Preparaty do myjni Getinge : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) Preparat dezynfekcyjny o neutralnym odczynie ph, w formie koncentratu o szerokim spektrum działania bakteriobójczo (B) , grzybobójczo (F) , wirusobójczo (S), prątkobójczo (Tbc) ( w tym prątki gruźlicy ludzkiej , HBV, HIV , polio , Adeno, Papowa SV40, Parwowirus, Vaccinia, jaja glisty, Helicobacter pylori ). Zawartość aldehydu glutarowego nie przekracza stężenia 20%. Czas działania 5 min. np. Termosept ED Czas działania 5 min. Np. Neodisher Septo DN |  |  |  |  | 6 op. x 20 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) Preparat myjący , płynny, w postaci koncentratu , alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach narzędzi termostabilnych i termolabilnych , skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew , niewymagający neutralizacji , ph powyżej 10. Posiadający w swoim składzie anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne, polkarboksymulanty, enzymy , tenzydy , inhibitor korozji . Nie zawiera chloru i krzemianów np. Termosept X-tra |  |  |  |  | 14 op. x 20 l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) Preparat neutralizujący – neutralizator do maszynowego mycia narzędzi termostabilnych i termolabilnych w formie koncentratu np. Termosept NKZ |  |  |  |  | 6 op. x 20l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d) Preparat do płukania narzędzi termostabilnych i termolabilnych w formie koncentratu. Płynny środek płuczący powierzchniowo czynny zawierający środki konserwujące do użycia w myjniach dezynfektorach do szybkiego bezzaciekowego płukania znacznie przyspieszajacy suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji np. Termosept BSK |  |  |  |  | 7 op. x 5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e) Preparat do dokładnego usuwania pozostałości po taśmach i substancjach klejących , gipsie , cementach. Zawierający w swoim składzie czysty terpen pomarańczowy. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny np. Orange Solvent |  |  |  |  | 6op. x 500 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f) Preparat niezawierający związków krzemowych , środek do ręcznego czyszczenia szkła , porcelany, ceramiki kuchennej , powierzchni ze stali szlachetnej, aluminium, emalii oraz płyt ceramicznych z osadów kamienia i tłuszczu zawierający ethylenodimentanol , w opakowaniu 750 ml np.Neodisher Sol |  |  |  |  | 10 op. x 750 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | g) Preparat pielęgnacyjny do narzędzi chirurgicznych szczególnie z przegubami i ciągami na bazie czystego oleju parafinowego. Środek nie wpływający na przebieg procesu sterylizacji parowej. Umożliwiający nanoszenie metodą natryskową np.. Mucadont fluid sprey |  |  |  |  | 12 op x 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Preparat do urządzenia do pianowego mycia powierzchni MS 3 Ecolab : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | a) Preparat myjąco- dezynfekujący o szerokim spektrum działania w formie koncentratu Np. Quartamon med. |  |  |  |  | 26 op. x 5 l. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: .................................................................................................................... PLN

W treści załącznika nr 2  zamawiający, opisując przedmiot zamówienia, odwołuje się w sposób pomocniczy (przykładowy) do znaków towarowych. 
W ten sposób zamawiający wskazuje na preparaty, które są zamawiającemu znane i które spełniają jego wymagania. 
Zamawiający dopuszcza zaoferowanie preparatów równoważnych do wskazanych przez zamawiającego jako przykładowe, pod warunkiem że spełniają  wymagania zamawiającego określone w załączniku, pod kątem składu, funkcjonalności i skuteczności.

Uwaga : wszystkie  preparaty  muszą być ze sobą kompatybilne.

Myjnie były testowane na preparatach firmy Getinge.

Preparaty pakowane w opakowania ‘unijne”

..............................., data .........03.2018 r.                                                                                   .....................................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                                 (podpisy z pieczątkami imiennymi osób w dokumencie uprawniającym do   występowania wskazanych  w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

Załącznik nr 3 – wymagania zamawiającego

mp.

## Wymagania zamawiającego wobec oferowanej dostawy

| Nr poz. | Opis wymagania | Potwierdzenie spełnienia *Tak/nie | Spełnienie wymagania (opis) |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Pakiet 1 – Materiały opakowaniowe do sterylizacji |  |  |  |
| ## Rękawy |  |  |  |
| 1 | - Wszystkie rękawy muszą pochodzić od jednego producenta. - Rękawy papierowo-foliowe - zgodność z normą PN EN 868-3; PN EN 868-5, jako minimum. - Naniesione na rękawach wskaźniki procesów sterylizacji parą wodną, tlenkiem etylenu - wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii a wszystkie napisy muszą umieszczone być poza przestrzenią roboczą. - Papier w rękawach o gramaturze 60-70 g/m2, folia co najmniej 5 - warstwowa (nie licząc warstw kleju), o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. - Kierunek otwierania pakietu po sterylizacji powinien być oznaczony w czytelny i jednoznaczny sposób. - Rękawy nawinięte folią na zewnątrz. - Jednoznaczna zmiana barwy wskaźnika po sterylizacji. - Wytrzymałość na podarcie, nie mniej niż 550 mN w obu kierunkach. - Oświadczenie producenta na zgodność z normami PN EN 868-3 i PN EN 868-5. |  |  |

| Włóknina sterylizacyjna |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ciężar właściwy | g/m2 | ISO 536 | 60 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie MD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 2.00 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie CD | kN/m | EN ISO 1924-2 | 0.93 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD | kN/m | ISO 3781 | 1.67 |  |
| Wytrzymałość na rozciąganie na mokro MD | kN/m | ISO 3781 | 0.73 |  |
| Rozciąganie MD | % | EN ISO 1924-2 | 11 |  |
| Rozciąganie (wydłużenie) CD | % | EN ISO 1924-2 | 10-11 |  |
| Wytrzymałość na rozdarcie MD | mN | EN 21974 | 1150-1300 |  |
| Wytrzymałość na rozdarcie CD | mN | EN 21974 | 1700-2150 |  |
| Wytrzymałość na rozerwanie | KPa | ISO 2758 | 220 |  |
| Wytrzymałość na rozerwanie na mokro | kPa | ISO 3689 | 170 |  |
| Test na fałdowanie wg Cuisick | % | ISO 9073-9 | 78-80 |  |
| Wysoka porowatość | l/mn/100cm3 | EN 868-2 (cz. F) | 18 |  |
| Mason jar | min. | EN 868-2 (cz. E) | 100-130 |  |
| Opór właściwy | ohm | BS 6524 | 10(e12) |  |
| Niezwilżalność alkoholem |  | EN 868-2 (cz. A) | 8 |  |
| Zawartość siarczanu | % | ISO 9198 | 0,10-0,12 |  |
| Zawartość chlorku | % | ISO 9197-1 | 0,03-0,15 |  |
| Fluorescencja | % | DIN 58953-6 | Brak |  |
| Bariera bakteryjna |  | DIN 58953-6 | Zgodna |  |
| pH wyciągu wodneqo |  | ISO 6588 | 6,27 |  |

| ## Pakiet 2 – Wskaźniki do kontroli sterylizacji, mycia i dezynfekcji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy pakiet typu BOWIE – DICK 134oC - 3,5 min (wymagana zgodność PN-EN I SO 11140-4) nietoksyczny, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej |  |  |
| 2 | Nie zawierający niebezpiecznych substancji toksycznych test zwalniania wsadu z samoprzylepnym wskaźnikiem do kontroli skuteczności procesu sterylizacji pary wodnej o parametrach ustalonych 134oC/3,5 min., wskaźnik w technologii klasy 6 w opakowaniach po 400 szt.+ przyrząd PCD do każdego opakowania. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia - jednoznaczny odczyt |  |  |
| 3 | Nietoksyczny zintegrowany wskaźnik skuteczności procesu w parze wodnej, wskaźnik do sterylizacji o wartościach 121oC/15 min, odpowiadający klasie 6 wg PN EN ISO 11140-1 |  |  |
| 4 | Nietoksyczny zintegrowany wskaźnik skuteczności procesu – tlenek etylenu (klasa 5 wg PN EN ISO 11140-1) dla sterylizatorów na 100% tlenek etylenu |  |  |
| 5 | Taśma do zaklejania pakietów ze wskaźnikiem do sterylizacji parą wodną, szer. 18-19 mm, rolka 50 mb, wymagana charakterystyka techniczna producenta |  |  |
| 6 | Taśma do zaklejania pakietów bez wskaźnika do zamykania pakietów, szer. 24-25 mm, rolka 50 mb, wymagana charakterystyka techniczna producenta |  |  |
| 7 | Test skuteczności mycia zgodny z PN EN ISO 15883, do zastosowania w przyrządzie, zapewniający kontrolę procesu, w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |  |
| 8 | Gotowy zestaw 25 testów do wykrywania pozostałości zanieczyszczeń białkowych. Ostateczny odczyt po 10 sek ., nie wymaga inkubacji. Test wykrywa śladowe ilości zanieczyszczeń białkowych min. 1 µg. |  |  |
| 9 | Test dezynfekcji termicznej o parametrach 90oC / 5 min w myjni -dezynfektorze. |  |  |
| 16 | Test kontroli penetracji pary – wsady rurowe i porowate wymagana zgodnośćNEN11140-4, sprawdza penetrację pary a także czy powietrze i gazy niekondensujące zostały usunięte |  |  |
| ## Pakiet 3 – Materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 1 | - Oryginalne naboje do sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL na 100% tlenek etylenu - Odbiór opakowań po zużytych nabojach - Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych |  |  |
| 2 | Oryginalny papier do drukarki do sterylizatora gazowego Steri-Vac 5XL na 100% tlenek etylenu. |  |  |
| 3-4 | Wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu do autoczytnika 3M Attest 290 Auto-reader-para i 3M Attest 290G Auto-reader - tlenek etylenu zgodnie z normą PN-EN 866 |  |  |

Uwaga:  *Parametry określone jako „Tak” są warunkami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „Nie” spowoduje  odrzucenie oferty.

.................................., data .......03.2018 r.

(miejscowość)                                                                                                              ...............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

## Załącznik nr 4 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/……/2018

zawarta dnia ……………...2017 r. w Ciechanowie

pomiędzy

Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym w KRS pod nr 0000008892

NIP: 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „Zamawiającym”, w imieniu którego występuje:

- Andrzej Kamasa   - Dyrektor

a

........................................................................................................................................

*wpisaną/ym w dniu ...........................  do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd                  Rejonowy  w .................................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,      nr KRS ................,  z kapitałem zakładowym ........................ PLN

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą", w imieniu której/go występuje:

- ..................................................... - ...................................................

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro, (nr sprawy 28/PU/18), Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Centralnej Sterylizatorni, zwanych dalej towarem, zgodnie załącznikiem nr 1 „zestawienie asortymentowo-wartościowe” oraz wymaganiach zamawiającego określonych w załączniku nr 2 do umowy.

- Ilość określona w załączniku jest wartością szacunkową i może ulec zmniejszeniu  w zależności od potrzeb Zamawiającego, przy czym niezrealizowana część umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy.

- Zamawiający, w zależności od aktualnych potrzeb oraz w ramach maksymalnej wartości nominalnej zamówienia, określonej w § 3 ust 3,  zastrzega sobie prawo do zmiany ilości  zamawianego towaru w  poszczególnych pozycjach określonych w załączniku nr 1.

- Zamawiający  przewiduje możliwość skorzystania przez niego z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zamówienia objętego niniejszą umową, ponad jego wielkość ustaloną w ust. 1 oraz maksymalną wartość zobowiązania, o której mowa w   §3 ust 3.

- Rozszerzenie zamówienia, o którym mowa ust 3 nie może przekroczyć 30% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania, określonej w § 3 ust 3

- Wprowadzenie do umowy zmian wynikających z rozszerzenia zamówienia wymaga formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Umowa obowiązuje w okresie  1 roku od daty jej zawarcia.

- Termin określony w ust. 1 zostanie za zgodą Stron wydłużony o czas niezbędny do:

- osiągnięcia przez zrealizowane dostawy wartości nominalnej zobowiązania określonej w § 3 ust. 3.

- zrealizowania części zamówienia, wynikającej z rozszerzenia zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 4.

§ 3

Cena przedmiotu umowy

- Za dostarczony towar Zamawiający zapłaci cenę zgodną z cenami jednostkowymi netto, określonymi w załączniku do umowy plus podatek VAT.

- Zmiany cen jednostkowych są możliwe w przypadkach przewidzianych w niniejszej umowie.

  - Maksymalna wartość nominalna zobowiązania Zamawiającego brutto wynikająca

z umowy wynosi ....................... PLN (słownie brutto: ............................................. PLN).

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający zapłaci cenę za dostarczony mu towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

- Za termin zapłaty uważa się termin obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 5

Należyte wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar sukcesywnie, w asortymencie i ilościach określonych w zamówieniach Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych, tj. od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem przypadających dni świątecznych)  od otrzymania zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i ryzyko, w ilościach uzgodnionych dla każdej dostawy.

- Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania i odbioru towaru oraz zapłaty ceny.

- Wykonawca oświadcza, że opóźnienia w zapłacie za dostarczony towar, nie przekraczające

60 dni, licząc od daty upływu terminu płatności, określonego w  § 4 ust.1,  nie spowodują

wstrzymania dostaw towaru lub ich nieterminowość.

- Wstrzymanie dostaw towaru Wykonawca musi poprzedzić pisemnym oświadczeniem,

przesłanym Zamawiającemu pisemnie lub faksem, na nie mniej niż 14 dni przed dniem

wstrzymania dostaw.

§ 6

Kary umowne

- W przypadku niedotrzymania uzgodnionego terminu dostaw, o którym mowa w § 5 ust. 1 lub dostaw niezgodnych z zamówieniem pod względem asortymentu, jakości bądź ilości Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% maksymalnej wartości niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku stwierdzenia wad towaru, towar wadliwy winien być wymieniony na wolny od wad w ciągu 14 dni od dnia uznania zasadności reklamacji.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy, jeżeli Wykonawca odmówi wymiany towaru na zgodny z udzielonym zamówieniem.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego brutto wynikającej z umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Kara umowna płatna będzie w ciągu 7 dni od daty wystawienia Wykonawcy noty obciążeniowej obejmującej naliczoną karę umowną, przy czym Zamawiający ma prawo do potrąceń kwoty kary umownej z bieżących faktur za wykonanie dostawy wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną.

- W przypadku braku ciągłości dostaw, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zobowiązany on będzie do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zastępczym wykonaniem dostaw.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć odsetki  z tytułu zwłoki w wysokości ustawowej.

- Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zamówienia w zakresie rzeczowym lub ilościowym.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 7

Zmiany do umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podst. której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach  i na określonych warunkach:

- dopuszcza się obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego,

- dopuszcza się zmianę stawki podatku VAT, pod warunkiem niezmienności cen netto,

- dopuszcza się ograniczenie zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym - w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar,

- dopuszcza się zmianę umowy polegającą na zmianie danych Wykonawcy bez zmiany samego Wykonawcy np. zmiana siedziby, adresu, nazwy.

- Zmiana postanowień umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

- Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uzasadniających dokonanie tej zmiany.

- Każda zmiana umowy wymaga zgody Zamawiającego.

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że spełniony zostanie co najmniej jeden  z warunków:

a)  zmiany te są korzystne dla Zamawiającego,

b)  zmiany są konieczne ze względu na wystąpienie okoliczności których Strony umowy nie mogły przewidzieć w dniu jej zawarcia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia w przypadku:

- gdy Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania, nadal nie wykonuje

lub nienależycie wykonuje umowę,

- otwarcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec Wykonawcy,

- wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji.

- Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić pisemnie Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności opisanych w ppkt. 2) i 3) ustępu 6 niniejszego paragrafu.

§ 8

Postanowienia końcowe

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j Dz.U. 2018 poz. 160, z póź. zmianami ). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony

rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy

dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  ze Stron.

Z A M A W I A J Ą C Y                                                                 W Y K O N A W C A

Załącznik nr 5 – oświadczenie wykonawcy

m.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

dostawę materiałów dla Centralnej Sterylizatorni

(znak 28PU/18)

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy: 	....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Na dzień składania ofert:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z póź. zmianami )

…………………, dnia …………..2018 r.

(miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)